## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Laboratorium | Spektrofotometer menunjukkan fluktuasi absorbansi meski standar terkalibrasi. Penyebab ilmiah paling mungkin adalah… | Sel kuvet kotor | 2 | Operator salah membaca | 0 | Larutan tidak segar | 0 | Alat belum stabil | 0 | Software error | 0 | Sel kuvet kotor atau tergores dapat menyebabkan scatter cahaya sehingga absorbansi tidak stabil. | A
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel darah beku digunakan lebih dari 3 bulan. Hasil analisis enzim menurun. Faktor ilmiah paling tepat adalah… | Penyimpanan terlalu lama menyebabkan degradasi enzim | 2 | Kesalahan pipet | 0 | Larutan reagen kadaluarsa | 0 | Operator salah teknik | 0 | Kalibrasi alat tidak tepat | 0 | Enzim sensitif terhadap penyimpanan jangka panjang walau suhu rendah, sehingga aktivitas menurun. | A
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak kromatografi melebar padahal semua parameter alat normal. Faktor ilmiah yang paling mungkin adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate tidak sesuai | 0 | Kolom HPLC mulai degradasi | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Panjang kolom terlalu pendek | 0 | Kolom yang sudah terpakai atau terkontaminasi menurunkan efisiensi pemisahan sehingga puncak melebar. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Uji profisiensi menunjukkan hasil lebih rendah dari nilai referensi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Mengulangi analisis | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi alat | 2 | Mengubah data | 0 | Mengganti operator | 0 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Evaluasi metode dan kalibrasi memastikan akurasi hasil sesuai standar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Backlog sampel tinggi, staf terbatas. Tindakan paling efisien adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi hasil | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Menambah lembur staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi tanpa melanggar SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Tumpahan bahan kimia korosif. Tindakan paling aman adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot dengan air biasa | 0 | Menetralkan sesuai prosedur K3L | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Mengabaikan karena sedikit | 0 | Bahan korosif harus dinetralkan sebelum dibersihkan agar risiko kontak minimal. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Hasil LIMS berbeda dengan catatan manual. Supervisor minta semua data sesuai manual tanpa deviasi. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Mengubah catatan manual | 0 | Deviasi resmi menjaga integritas data sesuai ISO 17025. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false positive tinggi. Langkah ilmiah untuk meningkatkan spesifisitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen untuk mengurangi reaksi silang | 2 | Mengurangi volume sampel | 0 | Reaksi silang menyebabkan false positive; modifikasi reagen meningkatkan spesifisitas. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor meminta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 2 | Meminta persetujuan pihak lain | 0 | Transparansi dan pencatatan deviasi menjaga integritas ilmiah. | D
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode analisis baru berbeda hasil antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom kromatografi | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah waktu ekstraksi | 0 | Konsistensi operator memastikan reproducibility; standarisasi prosedur adalah solusi. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Spektrofotometer menunjukkan fluktuasi absorbansi setelah penggantian lampu. Tindakan ilmiah pertama adalah… | Membersihkan sel kuvet | 0 | Memeriksa lampu dan intensitasnya | 2 | Mengubah larutan | 0 | Mengabaikan | 0 | Menyesuaikan software | 0 | Lampu baru dapat memerlukan stabilisasi; memeriksa lampu adalah langkah ilmiah pertama. | B
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel urine disimpan di suhu kamar 24 jam, hasil menunjukkan penurunan konsentrasi analyte. Faktor ilmiah paling tepat adalah… | Degradasi senyawa sensitif | 2 | Kesalahan pipet | 0 | Larutan reagen kadaluarsa | 0 | Operator salah teknik | 0 | Alat tidak dikalibrasi | 0 | Senyawa tertentu mudah terdegradasi pada suhu kamar sehingga konsentrasi turun. | A
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak kromatografi tidak simetris, walau semua parameter stabil. Faktor kemungkinan penyebab adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate salah | 0 | Kolom HPLC kotor | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Panjang kolom terlalu pendek | 0 | Kolom yang kotor menurunkan efisiensi pemisahan sehingga puncak tidak simetris. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Hasil uji profisiensi lebih rendah dari referensi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Mengulangi analisis tanpa evaluasi | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi | 2 | Mengubah data agar sesuai | 0 | Mengganti operator | 0 | Mengabaikan deviasi | 0 | Evaluasi metode dan kalibrasi memastikan hasil akurat sesuai standar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Shift malam tertunda karena backlog sampel. Tindakan manajerial paling tepat adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Menambah lembur staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi tanpa melanggar SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Terjadi tumpahan asam kuat. Tindakan aman pertama adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot air biasa | 0 | Menetralkan sesuai prosedur | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Mengabaikan | 0 | Penetralan sesuai prosedur mengurangi risiko kontak dan reaksi berbahaya. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Data LIMS berbeda dari catatan manual. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Mengubah catatan manual | 0 | Pencatatan deviasi resmi menjaga integritas data. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false negative tinggi. Tindakan ilmiah tepat untuk meningkatkan sensitivitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen agar reaksi lebih sensitif | 2 | Mengurangi volume sampel | 0 | Modifikasi reagen meningkatkan sensitivitas dan mengurangi false negative. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor meminta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 2 | Meminta persetujuan pihak lain | 0 | Pencatatan deviasi resmi menjaga integritas ilmiah. | D
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru berbeda hasil antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah paling ilmiah adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah waktu ekstraksi | 0 | Konsistensi operator memastikan reproducibility; standarisasi prosedur adalah solusi. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Baseline spektrofotometer fluktuatif meski kalibrasi normal. Langkah ilmiah pertama adalah… | Membersihkan sel kuvet | 0 | Memeriksa lampu dan intensitasnya | 0 | Mengubah larutan | 0 | Mengabaikan | 0 | Mengecek suhu ruangan dan stabilisasi alat | 2 | Fluktuasi bisa disebabkan oleh faktor lingkungan; stabilisasi alat dan cek suhu penting sebelum analisis. | E
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel plasma disimpan terlalu lama, hasil analisis menunjukkan penurunan kadar glukosa. Penyebab ilmiah paling tepat adalah… | Degradasi glukosa oleh enzim | 2 | Kesalahan pipet | 0 | Larutan reagen kadaluarsa | 0 | Operator salah teknik | 0 | Alat tidak dikalibrasi | 0 | Enzim glukosa dalam plasma tetap aktif, sehingga kadar glukosa turun jika penyimpanan lama. | A
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak kromatografi muncul tidak simetris walau semua parameter alat stabil. Faktor penyebab paling mungkin adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate salah | 0 | Kolom HPLC mulai terkontaminasi | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Mobile phase terlalu lama digunakan | 0 | Kontaminasi kolom menurunkan efisiensi pemisahan, menyebabkan puncak tidak simetris. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Hasil uji profisiensi terlalu tinggi dibanding nilai referensi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Mengulangi analisis | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi alat | 2 | Mengubah data agar sesuai | 0 | Mengganti operator | 0 | Membuat laporan deviasi resmi | 0 | Evaluasi metode dan kalibrasi memastikan hasil akurat sesuai standar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Backlog sampel tinggi, staf terbatas. Tindakan paling efisien adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Mengatur shift tambahan staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi tanpa melanggar SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Terjadi tumpahan asam kuat. Tindakan aman pertama adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot air biasa | 0 | Menetralkan sesuai prosedur | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Memanggil tim tanggap darurat | 0 | Penetralan sesuai prosedur mengurangi risiko kontak dan reaksi berbahaya. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Data LIMS berbeda dari catatan manual. Supervisor minta semua data sesuai manual. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Meminta verifikasi pihak ketiga | 0 | Deviasi resmi dan pelacakan sumber menjaga integritas data. | D
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false negative tinggi. Langkah ilmiah tepat untuk meningkatkan sensitivitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen agar reaksi lebih sensitif | 2 | Mengubah metode ekstraksi sampel | 0 | Modifikasi reagen meningkatkan sensitivitas dan mengurangi false negative. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor meminta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 0 | Melaporkan ke komite etika laboratorium | 2 | Transparansi dan pencatatan deviasi menjaga integritas ilmiah. | E
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru menunjukkan hasil berbeda antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah suhu inkubasi | 0 | Standarisasi prosedur operator memastikan reproducibility dan konsistensi hasil. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Spektrofotometer menunjukkan noise tinggi setelah penggantian lampu. Langkah ilmiah pertama adalah… | Membersihkan sel kuvet | 0 | Memeriksa intensitas lampu | 0 | Mengubah larutan sampel | 0 | Mengabaikan | 0 | Menstabilkan alat dan cek suhu ruangan | 2 | Fluktuasi noise bisa disebabkan lampu baru atau faktor lingkungan, stabilisasi alat penting. | E
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel serum disimpan terlalu lama, hasil analisis menunjukkan penurunan aktivitas enzim. Penyebab ilmiah paling tepat adalah… | Degradasi enzim sensitif | 2 | Kesalahan pipet | 0 | Larutan reagen kadaluarsa | 0 | Operator salah teknik | 0 | Kalibrasi alat tidak tepat | 0 | Aktivitas enzim menurun karena penyimpanan lama walau suhu rendah. | A
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak kromatografi melebar padahal semua parameter alat normal. Faktor penyebab paling mungkin adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate salah | 0 | Kolom HPLC kotor | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Mobile phase lama digunakan | 0 | Kolom kotor menurunkan efisiensi pemisahan, menyebabkan puncak melebar. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Hasil uji profisiensi terlalu tinggi dibanding referensi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Mengulangi analisis tanpa evaluasi | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi | 2 | Mengubah data | 0 | Mengganti operator | 0 | Membuat laporan deviasi resmi | 0 | Evaluasi metode dan kalibrasi memastikan hasil akurat sesuai standar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Backlog sampel tinggi, staf terbatas. Tindakan manajerial paling tepat adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Mengatur shift tambahan staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi tanpa melanggar SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Tumpahan bahan kimia korosif terjadi. Tindakan aman pertama adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot air biasa | 0 | Menetralkan sesuai prosedur | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Memanggil tim tanggap darurat | 0 | Penetralan sesuai prosedur mengurangi risiko kontak dan reaksi berbahaya. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Data LIMS berbeda dari catatan manual. Supervisor minta semua data sesuai manual. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Meminta verifikasi pihak ketiga | 0 | Deviasi resmi dan pelacakan sumber menjaga integritas data. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false negative tinggi. Langkah ilmiah tepat untuk meningkatkan sensitivitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen agar reaksi lebih sensitif | 2 | Mengubah metode ekstraksi sampel | 0 | Modifikasi reagen meningkatkan sensitivitas dan mengurangi false negative. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor meminta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 0 | Melaporkan ke komite etika laboratorium | 2 | Transparansi dan pencatatan deviasi menjaga integritas ilmiah. | E
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru berbeda hasil antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah paling ilmiah adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah suhu inkubasi | 0 | Standarisasi prosedur operator memastikan reproducibility dan konsistensi hasil. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Noise tinggi pada spektrofotometer setelah pemeliharaan rutin. Langkah ilmiah pertama adalah… | Membersihkan sel kuvet | 0 | Memeriksa intensitas lampu | 0 | Mengganti larutan | 0 | Mengabaikan | 0 | Menstabilkan alat dan memeriksa suhu ruangan | 2 | Faktor lingkungan dan stabilisasi alat mempengaruhi noise, jadi langkah pertama adalah menstabilkan alat. | E
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel plasma disimpan terlalu lama, kadar hormon menurun. Faktor ilmiah paling tepat adalah… | Degradasi hormon sensitif | 2 | Kesalahan pipet | 0 | Larutan reagen kadaluarsa | 0 | Operator salah teknik | 0 | Alat tidak dikalibrasi | 0 | Hormon sensitif terhadap penyimpanan lama sehingga aktivitas menurun. | A
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak kromatografi tidak simetris meski semua parameter stabil. Faktor penyebab kemungkinan adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate salah | 0 | Kolom HPLC mulai kotor | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Mobile phase terlalu lama digunakan | 0 | Kontaminasi kolom menurunkan efisiensi pemisahan dan menyebabkan puncak tidak simetris. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Hasil uji profisiensi lebih rendah dari referensi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Mengulangi analisis tanpa evaluasi | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi | 2 | Mengubah data agar sesuai | 0 | Mengganti operator | 0 | Membuat laporan deviasi resmi | 0 | Evaluasi metode dan kalibrasi memastikan hasil sesuai standar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Backlog sampel tinggi, staf terbatas. Tindakan paling efisien adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Mengatur shift tambahan staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi dan tetap sesuai SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Tumpahan bahan kimia berbahaya terjadi. Tindakan aman pertama adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot air biasa | 0 | Menetralkan sesuai prosedur | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Memanggil tim tanggap darurat | 0 | Penetralan sesuai prosedur mengurangi risiko kontak dan reaksi berbahaya. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Data LIMS berbeda dari catatan manual. Supervisor meminta semua data sesuai manual. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Meminta verifikasi pihak ketiga | 0 | Deviasi resmi dan pelacakan sumber menjaga integritas data. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false negative tinggi. Tindakan ilmiah untuk meningkatkan sensitivitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen agar reaksi lebih sensitif | 2 | Mengubah metode ekstraksi sampel | 0 | Modifikasi reagen meningkatkan sensitivitas dan mengurangi false negative. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor meminta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 0 | Melaporkan ke komite etika laboratorium | 2 | Transparansi dan pencatatan deviasi menjaga integritas ilmiah. | E
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru berbeda hasil antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah suhu inkubasi | 0 | Standarisasi prosedur operator memastikan reproducibility dan konsistensi hasil. | B