## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar MKG | Sebuah sistem pemantauan cuaca regional menunjukkan anomali tekanan udara yang konsisten naik 2 hPa setiap hari selama dua minggu, padahal tidak ada fenomena meteorologi signifikan yang tercatat di wilayah tersebut selama periode yang sama. Data satelit menunjukkan kondisi atmosfer stabil, sementara stasiun-stasiun terdekat tidak menunjukkan pola kenaikan serupa. Operator menyatakan tidak ada gangguan listrik atau perubahan konfigurasi. Sensor telah dikalibrasi tiga bulan lalu menggunakan standar traceable internasional. Tinjauan historis menunjukkan bahwa pola semacam ini pernah terjadi lima tahun lalu akibat kesalahan kompensasi suhu internal. Namun pada sistem terbaru, kompensasi suhu seharusnya bekerja otomatis. Dengan seluruh informasi tersebut, opsi manakah yang paling masuk akal sebagai sumber masalah? | Kesalahan kompensasi suhu internal sensor karena drift komponen elektronik | 2 | Pengaruh tekanan regional mikro yang tidak tercatat stasiun lain | 0 | Anomali atmosfer akibat turbulensi vertikal tidak terdeteksi | 0 | Kesalahan operator dalam membaca data logger | 0 | Bias altimeter dari referensi satelit | 0 | Pola kenaikan yang stabil dan konsisten meski lingkungan stabil mengarah ke drift kompensasi suhu internal akibat degradasi komponen. | A
Instrumen MKG | Sebuah AWS di dataran tinggi menunjukkan nilai kelembapan relatif yang aneh, yaitu fluktuasi ekstrem dari 40% ke 98% dalam hitungan menit selama beberapa hari. Stasiun tetangga menunjukkan perubahan lebih stabil di kisaran 60%–70%. Tidak ada gangguan transmisi dan daya stabil sepanjang periode. Kondisi lingkungan tidak menunjukkan hujan, embun, atau kabut. Pemasangan sensor dilakukan satu bulan lalu dan dilaporkan sesuai SOP. Pemeriksaan housing menunjukkan adanya ventilasi yang berfungsi dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, analisis paling logis untuk menjelaskan fluktuasi ekstrem tersebut adalah apa? | Penguapan permukaan tanah yang sangat cepat | 0 | Kondensasi mikro di dalam sensor akibat perbedaan suhu internal-eksternal | 2 | Error pembacaan akibat interferensi radio | 0 | Pengaruh angin lokal yang sangat kencang | 0 | Gangguan logger akibat baterai rendah | 0 | Fluktuasi drastis tiba-tiba tanpa fenomena fisik mendukung sering disebabkan kondensasi mikro pada wadah sensor. | B
Prinsip Sensor | Sebuah sensor suhu berbasis termistor menunjukkan nilai yang terus meningkat hingga 6°C dari nilai referensi selama enam hari terakhir, padahal pembacaan sensor lain (platinum RTD dan sensor inframerah) tetap stabil. Sistem kalibrasi menunjukkan bahwa tidak ada offset yang diterapkan secara otomatis. Kondisi lingkungan tidak memiliki perubahan signifikan dalam radiasi matahari atau aliran udara. Pemeriksaan fisik tidak menemukan kerusakan eksternal atau kontaminasi. Termistor digunakan dalam rentang maksimum operasionalnya, tetapi usia sensor sudah mendekati batas umur pakainya. Pengukuran laboratorium terakhir dua tahun lalu menunjukkan sensitivity drift kecil tetapi masih dalam batas wajar. Berdasarkan kasus tersebut, apa penyebab paling logis? | Kesalahan logger dalam membaca tegangan input | 0 | Kesalahan radiasi akibat perubahan albedo lokal | 0 | Drift karakteristik resistansi karena penuaan termistor | 2 | Perubahan konduktivitas udara karena kelembapan ekstrem | 0 | Gangguan termal akibat turbulensi mekanis | 0 | Termistor rentan mengalami drift resistansi saat usia mendekati akhir pakai, menyebabkan over-reading. | C
Kalibrasi | Dalam proses validasi alat ukur tekanan udara, ditemukan perbedaan pembacaan 1–3 hPa pada berbagai titik kalibrasi terhadap standar referensi. Operator menyatakan kondisi ruang kalibrasi stabil dengan suhu 25°C dan kelembapan 50%. Namun pencatatan menunjukkan bahwa proses kalibrasi berlangsung terlalu cepat, hanya 10 detik per titik. Penyimpangan tidak bersifat konsisten karena kadang lebih tinggi dan kadang lebih rendah. Sensor telah dipakai intensif selama 5 tahun dan belum pernah dibersihkan ruang sensornya. Pola ketidakpastian yang tidak konsisten seperti ini dapat disebabkan oleh faktor mekanis pada sensor. Maka, apa analisis paling tepat? | Drift absolut sensor akibat suhu ruangan | 0 | Offset konstan akibat kalibrasi lama | 0 | Kesalahan referensi karena standar tidak stabil | 0 | Respon mekanis lambat pada sensor sehingga belum mencapai kestabilan saat pembacaan | 2 | Gangguan tekanan akibat vibrasi alat | 0 | Pengukuran terlalu cepat menyebabkan sensor belum mencapai keseimbangan tekanan sehingga menghasilkan deviasi acak. | D
Instalasi | Sebuah stasiun angin baru dipasang pada tower 10 meter, namun data menunjukkan kecepatan angin jauh lebih rendah dibanding stasiun regional lain. Pohon-pohon besar berada 20 meter di sebelah barat, dan bangunan tinggi berada 15 meter di selatan. Pemeriksaan logger dan sensor tidak menemukan masalah. Kalibrasi tidak menunjukkan error. Ketika angin berhembus dari arah barat daya, perbedaan nilai semakin besar. Pengukuran manual menggunakan anemometer genggam di ketinggian sama menunjukkan nilai lebih tinggi daripada sensor stasiun. Dari seluruh situasi tersebut, apa kemungkinan terbesar penyebab ketidaksesuaian data? | Drift sensor karena umur panjang | 0 | Gangguan telemetri yang merusak data | 0 | Over-damping mekanis cup anemometer | 0 | Kesalahan konfigurasi interval pengukuran | 0 | Turbulensi dan shielding dari pohon dan bangunan sekitar | 2 | Lokasi instalasi menyebabkan turbulensi dan shielding angin dari dua arah dominan. | E
Pemeliharaan | Sebuah AWS yang telah beroperasi 7 tahun mulai menunjukkan pola error acak pada pembacaan temperatur, kadang melonjak tiba-tiba lalu kembali normal. Housing sensor tampak bersih dan ventilasi berjalan baik. Daya solar panel stabil dan baterai dalam kondisi baik. Namun data logger menunjukkan beberapa error kecil pada saluran ADC selama 3 bulan terakhir. Sensor belum pernah diganti sejak instalasi awal. Ketika diuji menggunakan thermocouple portable, pembacaan stabil dan akurat. Dengan kondisi tersebut, apa penyebab paling masuk akal? | Kerusakan internal sensor akibat umur pakai panjang | 2 | Interferensi elektromagnetik dari tower komunikasi | 0 | Kesalahan operator saat penarikan data | 0 | Kesalahan konfigurasi sistem kompensasi suhu | 0 | Gangguan mekanis akibat hewan kecil | 0 | Sensor yang sudah tua sering menghasilkan fluktuasi acak karena degradasi internal meski housing tampak baik. | A
Pengolahan Data | Dalam pemeriksaan kualitas data pengamatan curah hujan, ditemukan beberapa lonjakan nilai ekstrem hanya pada jam tertentu, yaitu selalu pukul :58 setiap hari. Stasiun terdekat tidak menunjukkan pola yang sama. Operator menyatakan tidak ada hujan pada waktu tersebut. Data logger mencatat bahwa sistem telemetri melakukan proses sinkronisasi pada menit yang sama setiap hari. Pemeriksaan fisik alat tidak menunjukkan kerusakan. Penakar hujan bersih dari debris. Pola waktu yang berulang ini menunjukkan sumber error non-meteorologis. Apa penjelasan paling mungkin? | Kesalahan pembacaan manual operator | 0 | Spike data akibat interferensi saat proses sinkronisasi telemetri | 2 | Kesalahan mekanis tipping bucket | 0 | Kondensasi pada sensor optik | 0 | Perubahan tekanan udara lokal | 0 | Spike yang selalu muncul pada waktu tetap mengarah ke interferensi sistem telemetri. | B
K3 | Dalam proses instalasi sensor radiasi global, teknisi memanjat tower 12 meter tanpa membawa tali pengaman lengkap. Angin berhembus 25 km/jam dan suhu sangat panas. Kondisi tanah di bawah tower tidak rata sehingga risiko kecelakaan tinggi. Peralatan sensor cukup berat dan memerlukan dua orang untuk mengangkatnya. SOP menegaskan bahwa instalasi harus dilakukan dengan tim minimal 3 orang. Namun teknisi tetap melakukan pekerjaan sendiri. Berdasarkan seluruh kondisi tersebut, pelanggaran terbesar berada pada aspek apa? | Kesalahan prosedur kalibrasi awal | 0 | Kesalahan teknis pemasangan sensor | 0 | Kesalahan pemilihan lokasi instalasi | 0 | Pelanggaran keselamatan kerja karena tidak menggunakan APD dan prosedur tim | 2 | Risiko jatuh akibat struktur tower | 0 | Keselamatan kerja adalah pelanggaran terbesar karena teknisi bekerja sendirian tanpa APD lengkap. | D
TI Instrumentasi | Dalam integrasi sistem multi-sensor, ditemukan bahwa sensor suhu, kelembapan, dan tekanan bekerja baik, tetapi sensor arah angin menunjukkan perubahan acak padahal kondisi lapangan tenang. Log sistem menunjukkan error checksum pada paket data arah angin tetapi hanya pada kondisi tertentu. Sensor telah diuji secara fisik dan tidak ada kerusakan mekanis. Kabel telah diperiksa dan tidak ada bekas gigitan hewan atau putus. Protokol komunikasi sensor menggunakan format digital dengan CRC. Sistem logger versi lama digunakan meski sensor baru memiliki kecepatan komunikasi lebih tinggi. Apa penjelasan paling tepat? | Gangguan mekanis pada vane | 0 | Kesalahan kalibrasi awal | 0 | Ketidakcocokan baud rate menyebabkan error pembacaan CRC | 0 | Gangguan interferensi angin mikro | 0 | Ketidaksesuaian versi logger dengan protokol sensor baru menyebabkan error checksum | 2 | Error checksum biasanya muncul jika logger tidak sepenuhnya kompatibel dengan protokol baru. | E
Dasar MKG | Data pengamatan suhu permukaan menunjukkan adanya kenaikan bertahap sebesar 0.4°C per hari selama 10 hari tanpa adanya perubahan kondisi sinoptik maupun adveksi panas yang signifikan. Sementara itu, stasiun AWS lain dalam radius 30 km tetap menunjukkan suhu normal. Analisis satelit tidak mencatat anomali panas permukaan atau urban heat island lokal. Sensor telah dikalibrasi enam bulan lalu dan memiliki rekam jejak stabil. Operator memastikan tidak ada perubahan konfigurasi logger. Namun tercatat ada peningkatan debu halus di area sekitar stasiun. Tidak ada perubahan vegetasi atau konstruksi baru di area pengamatan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan kondisi, apa penyebab paling logis dari tren kenaikan tersebut? | Kontaminasi debu halus pada sensor yang menurunkan efisiensi ventilasi alami | 2 | Adveksi panas mikro yang tidak terdeteksi model | 0 | Perubahan emisivitas tanah akibat serangga kecil | 0 | Kesalahan input operator saat ekspor data | 0 | Ketidakstabilan logger karena pemanasan internal | 0 | Debu yang menempel dapat menyebabkan sensor membaca suhu lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. | A
Instrumen MKG | Selama dua minggu, sebuah rain gauge tipping bucket menunjukkan pola curah hujan ringan yang konstan setiap hari pada jam-jam tertentu padahal kondisi lapangan kering. Tidak ada sistem konvektif ataupun awan signifikan dari citra radar. Tinjauan fisik alat menunjukkan adanya jamur mikro pada mekanisme bucket. Logger menunjukkan nilai stabil tanpa spike. Stasiun tetangga tidak menunjukkan indikasi hujan pada waktu yang sama. Pemeriksaan wind shield tidak menemukan kerusakan. Situasi ini sering ditemui pada unit yang belum diservis lama. Apa penyebab yang paling mungkin? | Kerusakan anemometer yang memengaruhi data hujan | 0 | Kondensasi pada corong penakar | 2 | Kesalahan klik mekanisme tipping bucket | 0 | Data duplikasi dari telemetri | 0 | Kesalahan parsing logger | 0 | Kondensasi yang terbentuk pada jam tertentu dapat memicu tipping walau tidak ada hujan. | B
Prinsip Sensor | Sebuah sensor akselerograf mencatat getaran frekuensi rendah secara terus-menerus meskipun tidak ada aktivitas seismik yang terdeteksi oleh sensor regional. Sensor telah dipasang pada lantai beton yang kokoh. Pemeriksaan menunjukkan bahwa suhu internal modul meningkat 3°C pada jam-jam tertentu. Semua konektor dalam kondisi baik. Log menunjukkan noise meningkat pada sumbu horizontal saja. Sensor memiliki riwayat overheat ringan tahun lalu. Pemantauan eksternal tidak menunjukkan sumber vibrasi lokal. Dengan kondisi tersebut, penyebab paling logis ialah apa? | Gangguan transmisi data akibat grounding buruk | 0 | Kesalahan konfigurasi filter frekuensi | 0 | Drift sensitivitas pada sumbu horizontal akibat overheating berkala | 2 | Gangguan getaran dari hewan kecil | 0 | Kesalahan pembacaan akibat ketidakstabilan VSAT | 0 | Overheating memicu drift sensitivitas yang menghasilkan sinyal seolah ada getaran. | C
Kalibrasi | Selama proses kalibrasi sensor kelembapan, ditemukan bahwa pembacaan sensor cenderung lebih tinggi pada kelembapan di atas 85% namun normal pada rentang 30–70%. Referensi laboratorium menunjukkan kestabilan lingkungan yang baik. Sensor belum pernah diservis selama 4 tahun. Operator mencatat bahwa sensor pernah terpapar kabut garam ketika digunakan di wilayah pesisir. Pola deviasi meningkat secara non-linear di atas ambang tertentu. Pengujian ulang menunjukkan hasil yang identik. Kondisi ini mengarah pada degradasi komponen tertentu. Apa analisis paling kuat? | Drift konstan akibat kesalahan titik nol | 0 | Kontaminasi debu internal | 0 | Kerusakan referensi kalibrasi laboratorium | 0 | Kerusakan film higroskopis pada sensor akibat paparan garam | 2 | Kesalahan kompensasi suhu | 0 | Paparan garam di udara pesisir dapat merusak lapisan film higroskopis sehingga sensitivitas meningkat. | D
Instalasi | Suatu sensor radiasi global menunjukkan nilai yang lebih rendah 20–30 W/m² dibanding stasiun pembanding, terutama pada pagi hari. Cek lapangan menunjukkan bahwa tower memiliki tiang tambahan pada sisi timur yang sedikit lebih tinggi. Pemasangan sensor dilakukan sesuai orientasi, namun lokasi pemasangan hanya berjarak 1 meter dari tiang tersebut. Uji bayangan sederhana menunjukkan potensi blocking pada jam tertentu. Tidak ada kesalahan wiring atau konfigurasi. Lensa sensor bersih tanpa goresan. Dalam kasus seperti ini, faktor manakah yang paling mungkin? | Drift optik sensor karena panas | 0 | Kerusakan modul ADC | 0 | Perubahan posisi matahari menyebabkan pembacaan rendah alami | 0 | Kesalahan referensi pembanding | 0 | Efek bayangan parsial dari tiang tower | 2 | Bayangan parsial mengurangi radiasi yang diterima sensor terutama pada pagi hari. | E
Pemeliharaan | Sebuah stasiun geofisika mencatat adanya peningkatan noise broadband selama beberapa bulan. Tower telekomunikasi baru didirikan 200 meter dari lokasi. Sensor telah dibersihkan dan diperiksa tetapi tetap menunjukkan pola yang sama. Pada malam hari, noise sedikit berkurang tetapi tidak hilang. Kabel sensor telah diperbarui tahun lalu. Logger menunjukkan daya stabil dan tidak ada error. Getaran mekanis lokal tidak ditemukan melalui pengecekan langsung. Berdasarkan kondisi ini, penyebab paling kuat adalah apa? | Interferensi elektromagnetik dari tower telekomunikasi baru | 2 | Kesalahan konfigurasi gain sensor | 0 | Kerusakan komponen preamplifier | 0 | Gangguan mekanis dari aktivitas hewan nokturnal | 0 | Drift sensitivitas sensor | 0 | Tower telekomunikasi dapat menghasilkan interferensi yang masuk ke sistem sensor geofisika. | A
Pengolahan Data | Data AWS menunjukkan adanya missing data hanya pada rentang 00.00–00.10 setiap harinya, sementara jam lainnya normal. Pemeriksaan logger menunjukkan bahwa sistem reboot otomatis pada jam tersebut sebagai bagian dari proses housekeeping. Telemetri tidak menunjukkan kesalahan. Sensor-sensor bekerja normal di luar rentang waktu tersebut. Operator melakukan pengecekan dan tidak menemukan tanda-tanda gangguan mekanis atau kelistrikan. Pola missing yang sangat spesifik waktunya biasanya tidak terkait sensor. Sistem operasi logger versi lama memang membutuhkan reboot rutin. Apa penjelasan paling tepat? | Kesalahan operator menghapus data | 0 | Proses reboot harian logger menyebabkan jeda perekaman | 2 | Sensor rusak pada jam tengah malam | 0 | Gangguan interferensi dari sistem BTS | 0 | Kesalahan kalibrasi offset | 0 | Reboot otomatis menyebabkan data tidak terekam dalam periode singkat. | B
Telekomunikasi | Sistem telemetri GSM suatu AWS menunjukkan delay pengiriman data hingga 30 menit tetapi hanya pada jam sibuk jaringan. Sensor-sensor bekerja normal, dan data logger tidak memiliki backlog. Kekuatan sinyal GSM berubah antara -75 dBm hingga -95 dBm sepanjang hari. Pemasangan antena dilakukan pada posisi rendah di tower. Tidak ada gangguan cuaca signifikan. Provider jaringan mengonfirmasi adanya kepadatan trafik di area tersebut. Delay tidak muncul ketika data dikirim secara manual offline. Apa faktor paling mungkin? | Kerusakan modem GSM | 0 | Bandwidth jaringan penuh pada jam sibuk menyebabkan pengiriman tertunda | 2 | Kesalahan konfigurasi APN | 0 | Gangguan interferensi dari radar cuaca | 0 | Kerusakan kabel antena | 0 | Kepadatan jaringan seluler sering menyebabkan delay transmisi AWS. | C
K3 | Dalam proses pemeliharaan tower 30 meter, teknisi melakukan pekerjaan pada ketinggian tanpa membangun perimeter area aman di bawahnya. Cuaca berawan dan angin cukup stabil. Di sekitar tower banyak pekerja lain yang sedang melakukan aktivitas. SOP menyatakan bahwa area di bawah titik kerja harus diamankan dari lalu lintas orang. Alat yang digunakan teknisi berpotensi jatuh dari ketinggian. Tidak ada petugas pengawas di lokasi. Pelanggaran terbesar berkaitan dengan aspek apa? | Kelalaian penggunaan harness | 0 | Kesalahan prosedural terkait alat | 0 | Kesalahan teknis pemasangan komponen | 0 | Pelanggaran prosedur pengamanan area kerja di bawah titik kerja | 2 | Kesalahan penilaian cuaca lokal | 0 | Area kerja harus diamankan untuk mencegah risiko benda jatuh. | D
TI Instrumentasi | Integrasi sensor baru dalam sistem datalogger lama menghasilkan data yang acak pada parameter tekanan, tetapi normal pada suhu dan kelembapan. Sensor tekanan menggunakan protokol digital dengan struktur paket yang lebih panjang daripada sensor lama. Logger versi lama tidak sepenuhnya mendukung tipe paket tersebut. Pengujian menggunakan perangkat baru menunjukkan hasil normal. Wiring tidak menunjukkan kerusakan fisik. Masalah hanya muncul ketika kecepatan komunikasi dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kompatibilitas berperan besar. Apa analisis paling tepat? | Kesalahan konfigurasi sensor | 0 | Kerusakan regulator tegangan | 0 | Gangguan interferensi lokal | 0 | Ketidakcocokan protokol menyebabkan parsing data salah | 0 | Data menjadi acak karena logger tidak mendukung panjang paket digital sensor baru | 2 | Logger lama tidak mampu menangani format paket sensor baru sehingga data menjadi acak. | E
Dasar MKG | Dalam pengamatan atmosfer jangka panjang, seorang pengelola instrumentasi MKG diminta menjelaskan penyebab terjadinya deviasi ekstrem pada tren suhu rata-rata bulanan, yang tampak meningkat drastis hanya pada lokasi tertentu meskipun stasiun sekitar menunjukkan kenaikan yang jauh lebih kecil; ia harus mempertimbangkan pengaruh modifikasi mikroklimat akibat pemadatan vegetasi, perubahan reflektansi tanah, pergeseran angin lokal, serta kemungkinan degradasi sensor termistor; ia juga dituntut menganalisis apakah pemindahan alat beberapa tahun sebelumnya dilakukan mengikuti standar geomorfologi; ia wajib meninjau apakah prosedur quality control tingkat 1–3 dilakukan sesuai pedoman; ia juga harus memastikan bahwa tren jangka panjang telah dihilangkan komponen bias akibat urban heat island; dan terakhir, ia harus menentukan faktor dominan yang menyebabkan anomali; berdasarkan analisis tersebut, faktor yang paling logis menjadi penyebab utama adalah… | Perubahan struktur tanah sekitar alat sehingga konduktivitas panas lokal meningkat drastis. | 0 | Degradasi perlahan sensor suhu akibat drift elektronik yang tidak terdeteksi selama beberapa tahun. | 2 | Pengaruh ENSO kuat yang menyebabkan kenaikan radiasi permukaan secara sangat lokal. | 0 | Efek turbulensi atmosfer yang berubah akibat penambahan bangunan di radius 500 m. | 0 | Kesalahan kalibrasi satu kali yang terjadi lima tahun lalu dan tidak berulang. | 0 | Deviasi ekstrem yang hanya muncul di satu stasiun paling sering disebabkan drift sensor jangka panjang yang tidak terdeteksi, bukan faktor atmosfer regional. | B
Instrumen MKG | Dalam evaluasi performa AWS di wilayah pesisir, operator menemukan bahwa data kelembapan relatif sering melampaui 100%, sementara suhu menunjukkan pola fluktuatif yang tidak wajar; ia harus memeriksa potensi masuknya percikan air laut ke dalam radiation shield, memeriksa apakah ventilasi alami terhambat akibat pemasangan yang terlalu dekat dengan dinding bangunan, memastikan kondisi filter pada sensor kapasitor higrometrik masih sesuai standar, melakukan peninjauan keakuratan logger yang mungkin salah membaca raw signal, dan menilai apakah data 10-menit telah melalui proses smoothing; ia juga perlu membandingkan data dengan stasiun referensi yang menggunakan sensor tipe resonansi; setelah semua analisis dilakukan, penyebab paling mungkin adalah… | Sensor higrometer mengalami saturasi akibat kelembapan kabut laut yang berulang dan menyebabkan pembacaan berlebih. | 0 | Gangguan ventilasi radiation shield sehingga proses pertukaran udara tidak optimal dan menyebabkan kelembapan terperangkap. | 2 | Kesalahan pemrograman logger pada mode averaging sehingga nilai kelembapan terduplikasi oleh sistem. | 0 | Kerusakan minor pada elemen pemanas internal sensor yang menyebabkan pembacaan meningkat. | 0 | Efek turbulensi pesisir yang sangat ekstrem sehingga kelembapan sering memang mencapai >100%. | 0 | Ventilasi terhambat adalah penyebab paling umum data RH anomalous tinggi. | B
Sensor & Instrumentasi | Ketika sebuah sensor anemometer cup menunjukkan nilai angin yang sangat rendah selama dua minggu berturut-turut, sementara stasiun terdekat melaporkan angin kencang, operator harus menganalisis kemungkinan ketergantungan mekanis pada bearing, kontaminasi salt-spray, patahnya salah satu cup, ketidaksejajaran poros, gangguan komunikasi antara sensor dan data logger, serta perubahan lokasi tiang pemasangan yang mungkin menyebabkan turbulensi lokal; ia juga diminta menilai apakah sensor baru saja melalui proses kalibrasi setelah penggantian spare part; dari semua kemungkinan berikut, penyebab paling masuk akal adalah… | Ketidakstabilan kabel sinyal yang terputus secara intermiten. | 0 | Kerusakan bearing sehingga putaran cup tertahan dan menghasilkan kecepatan rendah. | 2 | Pergeseran tiang pemasangan akibat angin ekstrem yang menyebabkan kesalahan turbulensi. | 0 | Adanya water film yang terbentuk pada permukaan sensor dan menghambat putaran. | 0 | Kesalahan scaling di data logger yang memetakan raw frequency menjadi nilai rendah. | 0 | Bearing macet adalah penyebab paling umum anemometer membaca rendah. | B
Kalibrasi & Validasi | Dalam proses kalibrasi barometer digital yang menunjukkan tekanan lebih tinggi 3–5 hPa daripada stasiun referensi, teknisi harus mengevaluasi apakah offset statis belum dikompensasi, apakah suhu internal modul belum stabil, apakah ada error akibat linearitas sensor piezoresistif, apakah perubahan altitude dalam database tidak diperbarui, serta apakah ada faktor drift akibat penggunaan >5 tahun; ia juga harus memeriksa apakah proses kalibrasi sebelumnya menggunakan traceable standard; setelah analisis, penyebab paling rasional adalah… | Offset sensor belum dikonfigurasi ulang setelah perubahan lokasi pemasangan. | 2 | Error linearitas sensor akibat beban tekanan ekstrem beberapa bulan sebelumnya. | 0 | Instabilitas internal suhu modul meskipun alat telah hidup 24 jam. | 0 | Drift sensor tahunan yang terlalu besar untuk kategori barometer digital. | 0 | Kesalahan referensi stasiun pembanding akibat peralatan lama. | 0 | Offset yang tidak diperbarui setelah relokasi adalah penyebab paling umum. | A
Instalasi Alat | Pada instalasi rain gauge tipe tipping bucket yang menunjukkan data curah hujan terlalu rendah dibanding stasiun lain, operator harus meninjau apakah alat terhalang vegetasi, apakah level permukaan penampung miring, apakah nozzle tersumbat debris mikro, apakah mekanisme bucket mengalami gesekan berlebih, serta apakah diameter corong sesuai standar; ia juga harus mengevaluasi dampak angin kuat terhadap splash-out loss; setelah analisis lengkap, penjelasan paling masuk akal adalah… | Splash-out loss akibat angin ekstrem yang sering terjadi di daerah tersebut. | 0 | Miringnya level alat sehingga bucket tidak menyeimbangkan tipping secara simetris. | 2 | Diameter corong yang sedikit lebih kecil sehingga volume air kurang. | 0 | Debris mikro terbawa angin yang mengurangi debit masuk ke bucket. | 0 | Penguapan tinggi sebelum air masuk corong karena suhu ekstrem. | 0 | Level rain gauge paling sering menyebabkan pembacaan kurang. | B
Troubleshooting | Sebuah seismic station menampilkan noise tinggi pada frekuensi rendah selama beberapa hari, sementara gempa lokal tidak terjadi; teknisi harus mengevaluasi apakah terjadi ground coupling yang buruk, apakah kabel grounding telah terlepas, apakah sensor mengalami over-range, apakah drainase pondasi berubah sehingga kelembaban meningkat, serta apakah ada interferensi elektromagnetik dari gardu listrik terdekat; ia juga perlu memastikan bahwa vault tidak mengalami perubahan struktur; berdasarkan bukti, faktor paling mungkin adalah… | Interferensi elektromagnetik dari gardu listrik yang memengaruhi frekuensi rendah. | 0 | Kelembaban pondasi meningkat sehingga memperburuk ground coupling sensor. | 2 | Sensor mengalami over-range akibat guncangan non-seismik. | 0 | Lelehan air yang masuk ke vault dan mengenai sensor. | 0 | Kesalahan amplifier internal yang memunculkan noise buatan. | 0 | Kelembaban pondasi adalah penyebab paling sering noise frekuensi rendah. | B
Data Observasi | Analisis deret waktu suhu 10-menit menunjukkan spike naik-turun tajam yang tidak konsisten dengan dinamika atmosfer sekitar; analis harus mengevaluasi apakah sensor mengalami intermittency, apakah algoritma smoothing double-pass digunakan secara tidak tepat, apakah logger memotong paket data akibat low-power event, apakah ada kontaminasi sinyal dari noise elektrik, serta apakah sensor berada terlalu dekat dengan permukaan panas; setelah memeriksa seluruh sumber error, penyebab paling logis adalah… | Sensor mengalami intermittency akibat konektor longgar. | 2 | Algoritma smoothing salah diterapkan sehingga nilai ekstrem justru teramplifikasi. | 0 | Logger kehilangan paket data secara acak akibat baterai melemah. | 0 | Permukaan sekitar memantulkan panas sesaat yang memicu spike. | 0 | Noise elektrik dari panel surya terdekat. | 0 | Spike acak paling sering disebabkan konektor longgar. | A
Transmisi Data | Dalam sistem telemetri AWS yang menggunakan GSM modem, operator menemukan kehilangan data selama jam-jam tertentu secara konsisten; ia harus menilai apakah jaringan GSM mengalami congestion lokal, apakah antena tidak berada pada azimuth maksimal, apakah mode store-and-forward belum aktif, apakah logger mengalami sleep cycle tidak sesuai pengaturan, serta apakah power switching menyebabkan modem restart; setelah semua diperiksa, penyebab paling rasional adalah… | Congestion GSM di jam padat lalu lintas data sehingga modul gagal mengirim paket. | 2 | Azimuth antena bergeser beberapa derajat sehingga sinyal menurun. | 0 | Mode store-and-forward tidak aktif sehingga data hilang. | 0 | Logger melakukan sleep cycle otomatis tanpa sinkronisasi. | 0 | Restart modem yang tidak terdeteksi operator. | 0 | Jam padat jaringan GSM sering menimbulkan kehilangan data terjadwal. | A
TI untuk Instrumentasi | Dalam troubleshooting komunikasi antara sensor suhu digital dan data logger berbasis RS-485, analis harus mengevaluasi terminasi resistansi, kesesuaian baud rate, panjang kabel, interferensi dari motor DC, serta error frame akibat perbedaan parity; ia juga harus memastikan bahwa protokol Modbus telah dikonfigurasi pada alamat yang benar; setelah semua dinilai, penyebab paling masuk akal ketika data tidak terbaca sama sekali adalah… | Terminator resistansi tidak dipasang sehingga terjadi pantulan sinyal. | 0 | Baud rate antara sensor dan logger tidak cocok sehingga tidak terjadi sinkronisasi komunikasi. | 2 | Parity salah sehingga frame rusak sebagian. | 0 | Interferensi dari motor DC yang menimbulkan noise. | 0 | Panjang kabel terlalu pendek sehingga sinyal overshoot. | 0 | Baud rate mismatch adalah penyebab data tidak terbaca. | B
Dasar MKG | Dalam analisis dinamika atmosfer harian, seorang pengamat mendapati bahwa pola angin permukaan berubah dari dominasi angin darat menjadi angin laut lebih cepat 3 jam dari biasanya; ia perlu mempertimbangkan perubahan gradien suhu permukaan, modifikasi albedo pada garis pantai, peningkatan kelembapan udara akibat gelombang tinggi, serta tren pemanasan air laut yang berlangsung selama berminggu-minggu; pengamat juga menilai apakah instrumen anemometer mengalami shift respons sensorik; ia wajib memeriksa apakah topografi lokal berubah akibat sedimentasi; setelah meninjau semua faktor, ia harus menentukan penyebab dominan perubahan tersebut; berdasarkan teori, faktor yang paling logis adalah… | Perubahan topografi pantai yang memodifikasi zona tekanan lokal. | 0 | Pemanasan air laut yang lebih cepat sehingga gradien suhu darat-laut meningkat tajam. | 2 | Kelembapan ekstrem yang mempercepat turbulensi dan membalik pola angin. | 0 | Drift mekanik pada anemometer cup yang mempercepat respon awal. | 0 | Peningkatan albedo daratan akibat pasir yang lebih cerah. | 0 | Sea breeze lebih cepat umumnya disebabkan peningkatan kontras suhu darat–laut. | B
Instrumen MKG | Dalam pemeriksaan sensor pyranometer, operator menemukan bahwa nilai radiasi matahari tampak lebih rendah 15% dari stasiun referensi; ia perlu menilai potensi shading oleh objek kecil seperti kawat antena, kontaminasi debu mikro pada dome, perubahan sensitivitas photodiode, degradasi optical glass karena jamur internal, dan kesalahan perhitungan logger terkait faktor konversi; ia juga mempertimbangkan orientasi pemasangan apakah tepat menghadap zenith; setelah semua evaluasi, penyebab paling masuk akal adalah… | Debu mikro pada dome yang mengurangi intensitas cahaya masuk. | 2 | Perubahan sensitivitas photodiode secara bertahap. | 0 | Kesalahan logger dalam mengaktifkan faktor konversi irradiance. | 0 | Jamur internal pada dome yang menghalangi sebagian radiasi. | 0 | Orientasi miring terhadap arah matahari sehingga radiasi berkurang. | 0 | Debu adalah penyebab paling umum berkurangnya output pyranometer. | A
Sensor & Instrumentasi | Pada sistem AWS, teknisi mendapati termohygrometer menunjukkan nilai RH yang sangat fluktuatif, termasuk turun drastis pada waktu-waktu tanpa perubahan cuaca; ia harus mengevaluasi apakah sensor kapasitor higrometrik mengalami hysteresis, apakah terjadi ketidakstabilan tegangan suplai, apakah ada noise dari panel surya, apakah ventilasi radiation shield tidak bekerja, serta apakah water film sempat terbentuk pada permukaan sensor; ia juga harus menilai apakah sensor pernah terpapar kontaminan kimia; setelah semua analisis, penyebab paling rasional adalah… | Ketidakstabilan tegangan suplai yang menyebabkan drift bacaan. | 0 | Hysteresis pada sensor RH yang menimbulkan fluktuasi ekstrem tanpa sebab atmosferis. | 2 | Water film residual yang terbentuk secara sporadis. | 0 | Ventilasi shielding yang buruk sehingga udara tidak terganti optimal. | 0 | Noise panel surya yang memengaruhi sinyal frekuensi rendah. | 0 | Hysteresis sering menyebabkan fluktuasi tak wajar pada RH. | B
Kalibrasi & Validasi | Dalam validasi data tekanan, teknisi melihat bahwa perbedaan barometer digital dengan standar traceable selalu 1.8 hPa lebih rendah; ia perlu memeriksa apakah kompensasi suhu internal sudah aktif, apakah altitude offset terkonfigurasi salah, apakah sensor piezoresistif mengalami offset aging, apakah referensi tekanan standar mengalami drift, serta apakah kabel penghubung mengalami resistansi tambahan; teknisi juga wajib meninjau riwayat kalibrasi sebelumnya; setelah analisis, penyebab paling mungkin adalah… | Altitude offset tidak dimasukkan dengan benar sehingga tekanan terbaca lebih rendah. | 2 | Drift sensor piezoresistif akibat umur panjang. | 0 | Resistansi kabel yang terlalu tinggi mempengaruhi hasil pengukuran. | 0 | Kompensasi suhu gagal aktif meskipun alat berfungsi. | 0 | Kesalahan pada alat referensi kalibrasi. | 0 | Altitude offset paling sering salah konfigurasi bila barometer dipindahkan lokasi. | A
Instalasi Alat | Pada pemasangan anemometer propeller, pembacaan kecepatan angin tampak lebih tinggi daripada stasiun pembanding; teknisi harus menilai apakah ketinggian tiang melebihi standar, apakah anemometer berada dekat struktur yang mempercepat aliran angin, apakah arah propeller tidak sejajar dengan arah utama angin, apakah turbulensi dari lereng bukit mempengaruhi aliran udara, serta apakah offset kalibrasi terlalu sensitif; ia juga perlu memastikan tidak ada pantulan angin dari panel surya; setelah analisis, penyebab paling masuk akal adalah… | Ketinggian tiang terlalu tinggi sehingga angin lebih kencang. | 0 | Anemometer berada di dekat struktur yang menyebabkan percepatan aliran udara. | 2 | Arah propeller tidak sesuai sehingga pembacaan menjadi bias. | 0 | Lereng bukit menyebabkan turbulensi yang mempercepat aliran. | 0 | Pantulan angin dari panel surya menjadi dominan. | 0 | Struktur yang mempercepat aliran menjadi penyebab umum anemometer membaca lebih tinggi. | B
Troubleshooting | Dalam sistem pengamatan gempa, seismograf menunjukkan pola noise pada frekuensi sangat tinggi yang sebelumnya tidak ada; teknisi harus menilai apakah amplifier internal mengalami osilasi, apakah ground loop terjadi akibat perubahan wiring, apakah sumber listrik baru menyebabkan interferensi harmonik, apakah struktur bangunan mengalami getaran mikro dari aktivitas mesin, serta apakah sensor mengalami kerusakan mekanik; teknisi juga perlu mengevaluasi apakah kabel shielding masih terpasang rapat; dari semua hal, penyebab paling logis adalah… | Ground loop akibat perubahan wiring yang tidak terdeteksi. | 0 | Interferensi harmonik dari sumber listrik baru yang menyebabkan noise HF. | 2 | Osilasi amplifier internal meski alat masih bekerja normal. | 0 | Mesin bangunan menimbulkan getaran mikro di sensor. | 0 | Shielding kabel rusak sebagian. | 0 | Noise HF paling sering akibat interferensi listrik harmonik. | B
Data Observasi | Dalam data curah hujan 1-menit, muncul nilai nol selama dua jam meskipun radar menunjukkan hujan sedang; analis harus menilai apakah data logger gagal mencatat tipping, apakah bucket macet, apakah reed switch tidak bekerja, apakah nozzle tersumbat partikel mikro, apakah kabel power mengalami gangguan, serta apakah konektor grounding terlepas; analis juga wajib memeriksa apakah ventilasi mekanisme tipping berfungsi; setelah evaluasi, penyebab paling masuk akal adalah… | Bucket macet akibat gesekan berlebih pada poros pivot. | 2 | Nozzle tersumbat sehingga air tidak masuk. | 0 | Reed switch gagal menghasilkan sinyal. | 0 | Logger tidak membaca tipping meski sinyal masuk. | 0 | Kabel power mengalami drop tegangan. | 0 | Bucket macet adalah penyebab paling umum zero-rain anomaly. | A
Transmisi Data | Pada jaringan telemetri VSAT, operator mendapati paket data hilang secara acak pada jam-jam tertentu; ia harus mempertimbangkan apakah fenomena hujan badai menyebabkan rain fade, apakah dish VSAT tidak lagi pada pointing optimal, apakah power supply drop pada malam hari, apakah modem kehilangan sinkronisasi sinyal carrier, serta apakah ada perubahan mesh network internal; operator juga harus mengecek apakah ada interferensi RF dari stasiun TV satelit; setelah semua dianalisis, penyebab paling logis adalah… | Rain fade yang mengurangi kekuatan sinyal pada saat hujan badai intens. | 2 | Dish VSAT bergeser beberapa milimeter. | 0 | Power drop pada malam hari memengaruhi modul. | 0 | Modem kehilangan sinkronisasi berkala. | 0 | Interferensi RF dari transmitter lokal. | 0 | Rain fade adalah penyebab utama lost packet pada VSAT. | A
K3 MKG | Saat melakukan instalasi sensor petir di area terbuka, teknisi harus mempertimbangkan potensi sambaran tidak langsung, medan listrik kuat, potensi terpeleset akibat rumput basah, posisi grounding yang mungkin tidak stabil, serta risiko serangan binatang liar; ia juga harus memastikan SOP pemadaman peralatan sebelum instalasi; jika harus memilih satu faktor bahaya paling kritis, maka yang paling tepat adalah… | Medan listrik kuat yang dapat memicu arus induksi pada tubuh teknisi. | 2 | Risiko terpeleset akibat rumput basah di area lapangan. | 0 | Ketidakstabilan grounding yang meningkatkan risiko fault. | 0 | Sambaran tidak langsung yang mencapai kabel instalasi. | 0 | Serangan binatang liar seperti ular tanah. | 0 | Medan listrik kuat paling kritis dalam instalasi sensor petir. | A
TI untuk Instrumentasi | Pada komunikasi data logger melalui protokol TCP/IP, teknisi menemukan bahwa data sering hilang meskipun jaringan terlihat stabil; ia harus mengevaluasi apakah packet timeout terlalu pendek, apakah MTU tidak sesuai dengan konfigurasi router, apakah terjadi buffering overload, apakah port komunikasi tidak diinisialisasi dengan benar, serta apakah firmware logger mengalami bug; teknisi juga perlu memeriksa apakah ada congestion lokal di sisi server; setelah analisis, penyebab paling masuk akal adalah… | MTU tidak sesuai sehingga fragmentasi paket menyebabkan data hilang. | 2 | Timeout terlalu pendek sehingga koneksi terputus. | 0 | Buffer overload akibat banyaknya sensor. | 0 | Port komunikasi belum sinkron. | 0 | Bug firmware yang hanya muncul saat reboot. | 0 | Perbedaan MTU sering menyebabkan lost packet pada TCP/IP. | A
Dasar MKG | Dalam analisis pola angin regional, seorang analis menemukan bahwa arah angin berubah secara konsisten hampir 40 derajat dari arah dominan bulanan, meskipun tidak ada perubahan signifikan pada gradien tekanan; ia perlu mempertimbangkan pergeseran sirkulasi lokal akibat konvergensi panas daratan, gangguan orografis dari lereng gunung, perubahan suhu permukaan laut, serta potensi anomali jet level rendah; ia juga harus menilai apakah instrumen anemometer berputar tidak stabil; ia perlu memeriksa catatan bulan sebelumnya terkait anomali serupa; setelah meninjau semua faktor, faktor dominan paling logis adalah… | Perubahan suhu permukaan laut yang menyebabkan semua angin berubah tiba-tiba. | 0 | Gangguan orografi lokal dari lereng yang mengubah defleksi arah angin. | 2 | Jet level rendah yang membelokkan angin permukaan. | 0 | Drift mekanik pada anemometer sehingga pembacaan salah. | 0 | Turbulensi mikroakibat perubahan vegetasi. | 0 | Lereng gunung sering menjadi penyebab deviasi arah angin lokal. | B
Instrumen MKG | Dalam evaluasi alat pengukur tekanan otomatis, data menunjukkan osilasi kecil berulang setiap 15 menit; analis harus menilai apakah modul kompensasi suhu terlalu sensitif, apakah data logger salah menerapkan algoritma smoothing, apakah ventilasi barometer tidak stabil, apakah modul piezoresistif mengalami stress mekanik, serta apakah terjadi gangguan listrik berulang dalam interval tertentu; ia harus membandingkan dengan barometer referensi; setelah evaluasi, penyebab paling masuk akal adalah… | Gangguan listrik yang selalu muncul secara periodik. | 0 | Algoritma smoothing logger menyebabkan pola osilasi kembali muncul tiap interval. | 2 | Modul temperatur terlalu sensitif terhadap perubahan derajat kecil. | 0 | Ventilasi barometer tidak stabil sehingga data berubah. | 0 | Stress mekanik pada sensor piezoresistif. | 0 | Algoritma smoothing yang salah adalah penyebab umum osilasi periodik. | B
Sensor & Instrumentasi | Sebuah sensor suhu resistif menunjukkan pembacaan terlalu rendah selama malam hari, tetapi kembali normal pada siang hari; analis harus mengevaluasi kemungkinan cold-junction error, hilangnya tegangan suplai, ketidakstabilan kabel penghubung, gangguan kelembapan yang memengaruhi resistansi, serta potensi pembekuan embun pada sensor; ia juga perlu memeriksa apakah terjadi penurunan sensitivitas sensor; setelah menilai semua faktor, penyebab paling logis adalah… | Embun beku membuat resistansi meningkat sehingga suhu terbaca lebih rendah. | 2 | Tegangan suplai turun hanya pada malam hari. | 0 | Kabel penghubung tidak stabil akibat suhu dingin. | 0 | Cold-junction error pada panel logger. | 0 | Kelembapan mengubah nilai resistansi internal. | 0 | Embun beku sering menjadi penyebab sensor membaca rendah. | A
Kalibrasi & Validasi | Dalam proses validasi sensor angin ultrasonic, teknisi mendapati bahwa kecepatan angin konsisten lebih tinggi 8% daripada referensi; ia perlu menguji apakah faktor gain terlalu tinggi, apakah path akustik terhalang benda kecil, apakah temperature compensation tidak bekerja, apakah crosswind algorithm salah menghitung vektor, serta apakah referensi sudah melewati masa kalibrasi; ia harus memastikan bahwa data telah melalui koreksi arah; setelah evaluasi, penyebab paling mungkin adalah… | Path akustik terhalang sehingga kecepatan terlihat lebih tinggi. | 0 | Pengaturan gain yang terlalu tinggi sehingga memperbesar sinyal kecepatan. | 2 | Crosswind algorithm salah membaca vektor horizontal. | 0 | Referensi tidak lagi akurat. | 0 | Temperature compensation gagal aktif. | 0 | Gain terlalu tinggi adalah penyebab umum bias kecepatan ultrasonic. | B
Instalasi Alat | Dalam inspeksi pemasangan sensor radiasi UV, nilai yang terbaca lebih tinggi dari normal; teknisi harus menilai apakah permukaan dasar highly reflective, apakah sudut pemasangan salah, apakah alat terkena pantulan kaca rumah, apakah sensor dometer mengalami micro-scratch, serta apakah logger gagal menerapkan filter noise; ia juga harus membandingkan dengan stasiun referensi di lokasi tanpa pantulan; setelah meninjau faktor-faktor tersebut, penyebab paling masuk akal adalah… | Pantulan kaca rumah meningkatkan nilai UV secara signifikan. | 2 | Permukaan dasar sangat reflektif. | 0 | Sudut pemasangan salah. | 0 | Sensor dometer memiliki micro-scratch. | 0 | Filter noise logger tidak aktif. | 0 | Pantulan kaca dapat meningkatkan pembacaan UV secara tajam. | A
Troubleshooting | Sistem pencatat gempa menunjukkan hilangnya sinyal amplitudo tinggi pada gempa lokal yang kuat; teknisi harus mengevaluasi apakah sensor mengalami clipping, apakah amplifier melewati batas maksimum, apakah filter low-pass memotong sinyal, apakah kabel sinyal rusak, serta apakah ground coupling tidak stabil; ia juga harus memeriksa apakah energi gempa terlalu besar untuk sensitivitas alat; setelah evaluasi, penyebab paling rasional adalah… | Filter low-pass memotong sinyal amplitudo besar. | 0 | Sensor mengalami clipping saat amplitudo melebihi rentang dinamis. | 2 | Kabel sinyal rusak sebagian. | 0 | Ground coupling tidak stabil. | 0 | Amplifier gagal merespons sinyal besar. | 0 | Clipping adalah penyebab umum hilangnya sinyal amplitudo besar. | B
Data Observasi | Dalam data suhu otomatis, muncul pola melengkung aneh pada rentang pukul 11.00–13.00 setiap hari, sementara data stasiun lain tidak menunjukkan anomali; analis harus menilai apakah radiation shield kurang berventilasi, apakah sensor terlalu dekat permukaan beton, apakah logger menerapkan polynomial correction yang salah, apakah sirkulasi udara terganggu oleh bangunan sekitar, serta apakah solar heating memengaruhi sensor; ia juga harus meninjau apakah ada gangguan shading; setelah analisis, penyebab paling logis adalah… | Solar heating memengaruhi sensor secara langsung. | 0 | Radiation shield kurang berventilasi sehingga suhu naik tidak wajar. | 2 | Sensor terlalu dekat beton. | 0 | Polynomial correction salah. | 0 | Gangguan shading dari bangunan sekitar. | 0 | Ventilasi yang buruk adalah penyebab dominan midday-bias. | B
Transmisi Data | Dalam sistem telemetri radio 400 MHz, data sering hilang ketika cuaca berkabut; analis harus mengevaluasi apakah sinyal terhambat kelembapan tinggi, apakah antena terhalang pohon basah, apakah modul radio mengalami drift frekuensi, apakah daya baterai menurun, serta apakah line-of-sight berubah; ia juga harus mempertimbangkan fenomena multipath saat kabut; setelah menilai semua faktor, penyebab paling mungkin adalah… | Sinyal terhalang pohon basah sehingga redaman meningkat. | 2 | Drift frekuensi pada modul radio. | 0 | Line-of-sight berubah tiba-tiba. | 0 | Multipath akibat kabut tebal. | 0 | Baterai menurun. | 0 | Pohon basah menyebabkan redaman terbesar pada frekuensi 400 MHz. | A
K3 MKG | Dalam inspeksi tower instrumentasi, teknisi harus mempertimbangkan risiko kejatuhan alat, risiko sengatan listrik, kondisi angin kencang, kondisi struktur tower berkarat, dan potensi terpeleset akibat lumut; ia juga harus menilai apakah harness sudah memenuhi standar; jika satu faktor dianggap paling kritis berdasarkan SOP BMKG, maka faktor tersebut adalah… | Angin kencang yang sangat memengaruhi stabilitas teknisi. | 2 | Potensi sengatan listrik dari kabel dekat tower. | 0 | Struktur tower berkarat. | 0 | Potensi terpeleset akibat lumut. | 0 | Kejatuhan alat dari atas. | 0 | Angin kencang adalah faktor paling mematikan di tower MKG. | A
TI untuk Instrumentasi | Dalam sistem komunikasi Modbus, logger sering tidak menerima data lengkap; teknisi harus mengevaluasi apakah parity tidak cocok, apakah baud rate salah, apakah terminasi resistansi tidak dipasang, apakah urutan byte tidak sesuai standar sensor, serta apakah kebisingan elektromagnetik menutupi sinyal; ia juga harus mengecek apakah alamat slave sudah benar; setelah pemeriksaan, penyebab paling logis adalah… | Parity tidak cocok sehingga frame data rusak sebagian. | 2 | Baud rate salah. | 0 | Terminasi resistansi tidak dipasang. | 0 | Byte order tidak sesuai standar sensor. | 0 | Kebisingan elektromagnetik. | 0 | Parity mismatch adalah penyebab paling sering frame rusak di Modbus. | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Pada sebuah proses kalibrasi barometer digital di laboratorium, teknisi menemukan penyimpangan konsisten sebesar ±0.8 hPa pada setiap interval tekanan yang diuji, baik pada tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Sensor yang digunakan merupakan jenis piezoresistive yang rentan terhadap perubahan temperatur ruang, namun stabilitas suhu telah dipastikan tidak berubah selama proses kalibrasi. Selain itu, teknisi mencatat bahwa respons instrument terhambat sekitar 1 detik setiap terjadi perubahan tekanan mendadak, yang dapat disebabkan oleh time-lag internal sensor. Pemeriksaan terhadap standard reference menunjukkan nilai referensi tetap stabil dan berada dalam toleransi internasional ±0.1 hPa. Namun, pengujian berulang menunjukkan bahwa offset tetap muncul pada pola yang identik pada seluruh rentang uji. Hal ini mengindikasikan adanya kesalahan pada faktor koreksi internal yang tidak sesuai dengan nilai factory default. Dengan mempertimbangkan semua kondisi tersebut, langkah validasi paling tepat adalah... | Melakukan rekalibrasi ulang seluruh rentang tekanan menggunakan referensi sekunder untuk membandingkan stabilitas offset | 0 | Melakukan validasi ulang koreksi linearitas sensor terhadap kurva karakteristik pabrik untuk memastikan tidak ada kesalahan faktor koreksi | 2 | Menurunkan sensitivitas sensor untuk mengurangi efek respons berlebih pada perubahan tekanan cepat | 0 | Mengatur ulang kompensasi suhu karena perubahan temperatur ruang dapat menyebabkan error tidak terdeteksi | 0 | Melakukan penggantian chip piezoresistive karena dianggap mengalami kerusakan struktural | 0 | Pola offset yang muncul konsisten pada semua tekanan menunjukkan bahwa masalah berada pada linearitas dan faktor koreksi internal, bukan pada lingkungan atau referensi. Karena itu validasi linearitas adalah langkah paling tepat. | B
InstalasI & Konfigurasi Alat Observasi | Sebuah stasiun meteorologi otomatis mengalami ketidakkonsistenan data kecepatan angin yang meningkat drastis setiap sore, meskipun kondisi lapangan tidak mendukung adanya pola angin lokal yang signifikan. Pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa anemometer terpasang pada ketinggian sesuai standar, tetapi orientasi baling-baling terlihat sedikit berubah akibat tekanan angin kuat beberapa hari sebelumnya. Analisis data menunjukkan bahwa deviasi terbesar terjadi saat matahari berada pada sudut tertentu sehingga mempengaruhi pemanasan lokal pada menara instrumen. Selain itu, sensor diketahui menggunakan bearing mekanis yang rentan terhadap ekspansi material ketika terkena panas berlebih. Pemeriksaan wiring tidak menunjukkan gangguan, namun logger merekam perubahan frekuensi rotasi yang tidak sesuai dengan arah angin sebenarnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi sensor merupakan faktor utama yang menyebabkan pembacaan tidak realistis. Dengan mempertimbangkan seluruh kondisi tersebut, tindakan instalasi paling tepat adalah... | Mengganti bearing mekanis untuk mengatasi efek pemuaian material akibat panas matahari | 0 | Meninggikan tower sensor agar terbebas dari efek turbulensi lapisan permukaan tanah | 0 | Melakukan realignment orientasi sensor agar kembali sesuai arah referensi standar | 2 | Mengganti baling-baling anemometer untuk menghilangkan pengaruh perubahan geometri akibat angin kuat | 0 | Melakukan recalibration logger untuk menyesuaikan ulang frekuensi rotasi dengan standar pabrik | 0 | Deviasi hanya terjadi pada waktu tertentu dan orientasi sensor terbukti berubah. Oleh karena itu, realignment orientasi adalah langkah paling logis sebelum menyimpulkan adanya kerusakan mekanis lain. | C