## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengelolaan Spesimen dan Penanganan Teknik Tinggi | Dalam pemeriksaan imunofluoresensi jaringan paru yang dicurigai mengandung patogen langka, Pranata Laboratorium Ahli Madya diharuskan menyiapkan spesimen dengan teknik kriopreservasi yang tepat agar antigen tetap stabil. Bila spesimen mengalami degradasi karena suhu yang tidak terjaga, maka hasil pewarnaan dapat menunjukkan artefak yang menyesatkan. Sebelum pewarnaan, proses fiksasi harus mempertahankan integritas antigen sekaligus morfologi sel. Berdasarkan prinsip ilmiah penanganan spesimen imunologis, metode mana yang paling sesuai untuk menjaga kestabilan antigen? | Menggunakan formalin buffer netral 10% selama 24 jam | 0 | Menyimpan jaringan dalam etanol 70% pada suhu kamar | 0 | Melakukan fiksasi cepat menggunakan acetone dingin pada suhu -20°C | 2 | Mendinginkan jaringan dalam nitrogen cair tanpa fiksasi | 0 | Menyimpan spesimen dalam larutan saline steril pada suhu 4°C | 0 | Fiksasi acetone dingin (-20°C) mempertahankan antigen dan struktur sel pada pemeriksaan imunofluoresensi tanpa menyebabkan denaturasi protein. | C
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Seorang Pranata Laboratorium menemukan bahwa hasil uji hematologi otomatis selalu menunjukkan nilai leukosit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai referensi pada kontrol eksternal. Setelah memeriksa reagen dan alat, tidak ditemukan kesalahan teknis yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana langkah logis yang harus diambil untuk mengidentifikasi penyebab variasi hasil tersebut? | Melakukan uji banding dengan sampel kontrol tersertifikasi dari laboratorium lain | 2 | Mengganti seluruh reagen meskipun belum kadaluarsa | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan alat yang sama tanpa pembanding | 0 | Menyesuaikan hasil agar mendekati rata-rata referensi | 0 | Menghapus data hasil pengujian yang berbeda secara ekstrem | 0 | Uji banding dengan kontrol eksternal adalah langkah ilmiah untuk memverifikasi konsistensi hasil antar laboratorium dan menemukan sumber variasi. | A
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Pada sistem laboratorium molekuler, akurasi hasil sangat bergantung pada kestabilan suhu termocycler. Bila alat menunjukkan penyimpangan ±1°C dari set point, maka amplifikasi DNA dapat terganggu. Untuk memastikan alat tersebut tetap sesuai standar, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pranata Laboratorium Ahli Madya dalam kegiatan pemeliharaan dan kalibrasinya? | Melakukan kalibrasi rutin dengan termometer referensi tersertifikasi dan mencatat hasilnya | 2 | Mengandalkan pengamatan visual tampilan suhu pada layar alat | 0 | Mengatur suhu ruang agar mendekati suhu kerja alat | 0 | Menggunakan siklus PCR pendek agar alat tidak terlalu panas | 0 | Mengabaikan penyimpangan kecil karena dianggap toleransi normal | 0 | Kalibrasi dengan termometer referensi adalah metode yang tepat untuk memastikan kesesuaian suhu aktual dengan standar kerja alat. | A
Manajerial Laboratorium dan Pengembangan Sistem Kerja | Dalam upaya meningkatkan efisiensi pemeriksaan laboratorium klinik, Pranata Laboratorium Ahli Madya diminta untuk meninjau kembali alur kerja pengambilan spesimen hingga pelaporan hasil. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa waktu tunggu hasil terlalu lama karena proses verifikasi data manual. Berdasarkan prinsip manajemen mutu laboratorium, langkah strategis apa yang seharusnya diambil untuk memperbaiki sistem kerja? | Menerapkan sistem informasi laboratorium (LIS) terintegrasi untuk mengurangi kesalahan input manual | 2 | Mengurangi jumlah staf agar pekerjaan lebih fokus | 0 | Menunda pelaporan hasil hingga supervisor selesai memverifikasi | 0 | Mengalihkan semua hasil ke catatan tertulis tanpa digitalisasi | 0 | Menyederhanakan SOP tanpa uji coba efektivitas | 0 | Penggunaan LIS terintegrasi merupakan solusi efisien untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketertelusuran data hasil laboratorium. | A
Kepatuhan Regulasi, Etika Profesi, dan K3 Laboratorium | Dalam situasi kebocoran bahan kimia toksik di ruang histologi, Pranata Laboratorium harus segera mengevakuasi personel dan mengamankan bahan berbahaya tersebut. Namun, salah satu petugas tanpa izin mencoba menetralisir bahan dengan cairan tidak diketahui. Berdasarkan prinsip K3 dan biosekuriti, apa tindakan yang paling benar dilakukan oleh Pranata Laboratorium Ahli Madya? | Menghentikan seluruh aktivitas, melapor ke petugas K3, dan mengikuti prosedur penanganan tumpahan kimia berbahaya | 2 | Membiarkan petugas tersebut karena tindakannya bertujuan baik | 0 | Menutup ruangan dan menunggu bahan menguap secara alami | 0 | Membersihkan tumpahan dengan kain lap biasa | 0 | Mengencerkan bahan kimia dengan air untuk menurunkan toksisitas | 0 | Penanganan bahan kimia berbahaya wajib mengikuti SOP K3 dengan pelaporan resmi dan keterlibatan petugas K3. | A
Pengolahan Data dan Pelaporan Laboratorium | Dalam pelaporan hasil pemeriksaan imunoserologi, ditemukan adanya hasil positif palsu yang disebabkan oleh interferensi antibodi heterofil. Jika hasil tersebut langsung dikirim tanpa klarifikasi, bisa menimbulkan kesalahan diagnostik. Berdasarkan prinsip pengolahan data laboratorium, tindakan apa yang harus dilakukan sebelum hasil tersebut dilaporkan ke dokter pengirim? | Melakukan verifikasi hasil dengan metode konfirmasi yang berbeda | 2 | Menyampaikan hasil langsung karena sudah keluar dari alat otomatis | 0 | Mengubah nilai hasil agar sesuai dengan interpretasi klinis | 0 | Menghapus hasil yang meragukan dari sistem pelaporan | 0 | Melaporkan hasil tanpa tanda tangan verifikator | 0 | Verifikasi ulang menggunakan metode konfirmasi merupakan langkah wajib untuk menghindari pelaporan hasil palsu dan menjaga kredibilitas laboratorium. | A
Inovasi dan Penelitian Terapan Laboratorium | Seorang Pranata Laboratorium sedang melakukan pengembangan metode deteksi protein menggunakan sistem nanopartikel. Hasil awal menunjukkan peningkatan sensitivitas, tetapi reprodusibilitas antar batch belum stabil. Berdasarkan prinsip penelitian terapan, langkah yang paling tepat dilakukan untuk memastikan metode tersebut dapat diimplementasikan? | Melakukan validasi antar batch dengan pengendalian variabel dan uji kesesuaian metode | 2 | Mengganti nanopartikel dengan bahan lain tanpa pengujian | 0 | Menggunakan satu batch hasil terbaik sebagai patokan | 0 | Meningkatkan konsentrasi reagen untuk menyesuaikan hasil | 0 | Melanjutkan penelitian tanpa uji stabilitas karena keterbatasan waktu | 0 | Validasi antar batch merupakan syarat utama untuk menjamin reprodusibilitas metode dan memastikan konsistensi hasil penelitian. | A
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Ketika terjadi penurunan tegangan listrik yang berulang di laboratorium mikrobiologi, inkubator CO₂ sering tidak mencapai suhu dan kelembapan optimal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, hasil kultur dapat mengalami variasi pertumbuhan yang tidak dapat diterima. Apa langkah preventif terbaik yang harus dilakukan oleh Pranata Laboratorium Ahli Madya untuk menjamin kestabilan kondisi kerja alat tersebut? | Memasang UPS atau stabilizer listrik dan melakukan pemantauan harian terhadap suhu dan kelembapan | 2 | Memindahkan alat ke ruangan lain tanpa analisis risiko | 0 | Menurunkan suhu kerja alat untuk menyesuaikan dengan tegangan | 0 | Menggunakan termometer manual tanpa pencatatan rutin | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena tidak berdampak langsung pada hasil | 0 | Penggunaan UPS/stabilizer dan monitoring rutin merupakan langkah utama menjaga kestabilan alat yang sensitif terhadap perubahan listrik. | A
Pengelolaan Spesimen dan Penanganan Teknik Tinggi | Dalam pemeriksaan histopatologi untuk kasus karsinoma, seorang Pranata Laboratorium Ahli Madya harus memastikan jaringan difiksasi secara optimal agar tidak terjadi autolisis atau artefak mikroskopik. Fiksatif yang terlalu kuat dapat menyebabkan pengerutan sel, sedangkan fiksasi yang terlalu lama dapat merusak antigen yang akan diuji pada imunohistokimia. Proses ini juga harus mempertimbangkan rasio antara jaringan dan volume fiksatif agar hasilnya seragam. Berdasarkan prinsip tersebut, berapa rasio ideal antara jaringan dengan fiksatif yang paling tepat untuk menjaga kualitas spesimen? | 1:5 | 0 | 1:10 | 0 | 1:20 | 2 | 1:30 | 0 | 1:50 | 0 | Rasio ideal jaringan terhadap fiksatif adalah 1:20 untuk memastikan penetrasi sempurna tanpa menyebabkan overfixation yang merusak antigen. | C
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Ketika laboratorium mengikuti program uji banding eksternal (EQA), ditemukan hasil berbeda dari rata-rata kelompok, meskipun seluruh prosedur dilakukan sesuai SOP. Pranata Laboratorium Ahli Madya harus mampu menelusuri penyebab deviasi hasil tersebut. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi antara lain stabilitas reagen, kesesuaian metode analisis, dan perbedaan alat antar laboratorium. Berdasarkan hal tersebut, langkah evaluasi mana yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian? | Meninjau kembali validasi metode dan kalibrasi instrumen yang digunakan | 2 | Mengulangi seluruh uji tanpa mengubah parameter | 0 | Mengirim ulang hasil ke panitia EQA tanpa penjelasan | 0 | Mengganti semua reagen baru tanpa evaluasi | 0 | Mengabaikan hasil karena nilai z-score masih dalam batas aman | 0 | Evaluasi awal harus difokuskan pada validasi metode dan kalibrasi karena keduanya menjadi dasar kesesuaian hasil antar laboratorium. | A
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Dalam sistem laboratorium kimia klinik, pipet otomatis digunakan setiap hari untuk berbagai pengujian enzimatik. Setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa hasil pengujian enzim ALT menunjukkan variasi antar hari. Hasil penelusuran mengindikasikan bahwa pipet mungkin mengalami drift volume akibat penggunaan intensif. Berdasarkan prinsip kalibrasi alat ukur, apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan untuk memastikan akurasi hasil pengujian? | Mengganti pipet setiap 6 bulan tanpa pengujian performa | 0 | Mengkalibrasi pipet dengan gravimetri menggunakan air destilasi pada suhu tertentu | 2 | Menyesuaikan hasil pengujian dengan faktor koreksi manual | 0 | Menggunakan pipet yang sama dengan mengandalkan pengalaman operator | 0 | Mengabaikan variasi kecil karena tidak memengaruhi tren data | 0 | Kalibrasi dengan metode gravimetri adalah prosedur ilmiah untuk memverifikasi volume aktual terhadap standar acuan yang akurat. | B
Manajerial Laboratorium dan Pengembangan Sistem Kerja | Dalam rapat koordinasi tahunan, Pranata Laboratorium Ahli Madya ditugaskan mengevaluasi efektivitas sistem kerja pada unit pemeriksaan mikrobiologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa waktu pemrosesan spesimen meningkat akibat tumpang tindih tugas teknisi. Untuk memperbaiki efisiensi dan mutu layanan, langkah manajerial apa yang paling tepat dilakukan? | Menyusun pembagian kerja yang jelas melalui revisi alur SOP berbasis analisis waktu kerja | 2 | Mengurangi jumlah teknisi untuk menghindari konflik peran | 0 | Menambah jam kerja laboratorium tanpa merubah sistem | 0 | Memberikan pelatihan teknis tanpa evaluasi manajemen | 0 | Menggabungkan dua bagian kerja tanpa meninjau alur kerja lama | 0 | Penyusunan ulang SOP berbasis analisis waktu kerja merupakan langkah manajerial ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil. | A
Kepatuhan Regulasi, Etika Profesi, dan K3 Laboratorium | Ketika menangani limbah biologis hasil pemeriksaan pasien infeksius, Pranata Laboratorium harus memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengelolaan limbah B3. Limbah cair harus melalui proses dekontaminasi sebelum pembuangan, sedangkan limbah padat infeksius wajib di-autoclave sebelum dibuang. Namun, jika autoclave rusak dan tidak tersedia cadangan, langkah apa yang paling sesuai dengan prinsip K3 dan kepatuhan regulasi? | Menyimpan limbah sementara dalam wadah tertutup berlabel infeksius dan melapor ke petugas K3 | 2 | Membuang limbah langsung ke saluran air dengan desinfektan | 0 | Membakar limbah padat dengan alat pembakar sederhana | 0 | Menyimpan limbah dalam freezer tanpa pelabelan khusus | 0 | Mengirim limbah ke laboratorium lain tanpa dokumen izin | 0 | Menyimpan limbah sementara dan melapor sesuai prosedur merupakan langkah paling aman untuk mencegah paparan dan pelanggaran regulasi. | A
Pengolahan Data dan Pelaporan Laboratorium | Seorang Pranata Laboratorium menemukan perbedaan signifikan antara hasil pemeriksaan manual dan otomatis pada parameter hematokrit. Setelah dilakukan pengecekan, didapati bahwa nilai manual menunjukkan konsistensi, sedangkan nilai alat bervariasi. Dalam situasi ini, analisis data dan pelaporan hasil harus mengikuti prinsip ilmiah agar hasil tidak menyesatkan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan sebelum hasil tersebut dilaporkan? | Melakukan verifikasi silang dengan metode pembanding dan melaporkan hasil yang tervalidasi | 2 | Menyampaikan hasil otomatis karena lebih modern | 0 | Mengambil nilai rata-rata dari dua metode tanpa analisis | 0 | Menggunakan hasil manual karena lebih tradisional | 0 | Menghapus hasil otomatis untuk menghindari kebingungan | 0 | Verifikasi silang memastikan bahwa hasil yang dilaporkan benar-benar sahih, terukur, dan sesuai dengan standar laboratorium klinik. | A
Inovasi dan Penelitian Terapan Laboratorium | Dalam penelitian pengembangan metode pewarnaan khusus untuk jaringan otak, seorang Pranata Laboratorium Ahli Madya menemukan bahwa metode baru memberikan hasil kontras lebih baik namun waktu pengerjaannya lebih lama. Untuk memutuskan apakah metode ini layak diterapkan, perlu dilakukan penilaian berbasis efisiensi dan validasi ilmiah. Langkah evaluasi apa yang paling sesuai dalam konteks penelitian terapan? | Melakukan uji validasi komparatif terhadap metode standar dan menilai reproducibility hasilnya | 2 | Menggunakan metode baru langsung tanpa pengujian banding | 0 | Mengandalkan persepsi subjektif pengguna terhadap hasil pewarnaan | 0 | Menghentikan penelitian karena waktu pengerjaan terlalu lama | 0 | Mengurangi waktu pewarnaan tanpa uji pengaruh terhadap hasil | 0 | Uji validasi komparatif adalah cara ilmiah untuk menilai keseimbangan antara efisiensi waktu dan keakuratan hasil metode baru. | A
Manajemen Laboratorium | Dalam pengelolaan laboratorium kesehatan, diperlukan sistem dokumentasi yang sangat ketat untuk menjamin ketelusuran data hasil uji. Dokumen seperti logbook peralatan, rekaman kalibrasi, dan laporan hasil uji harus disusun sesuai dengan standar ISO 17025. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam hasil pengujian, maka tindak lanjut koreksi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Proses audit internal berperan penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu yang dijalankan. Dalam konteks ini, dokumen yang menjadi acuan utama dalam pengendalian mutu hasil pengujian adalah dokumen apa? | Manual Mutu Laboratorium | 2 | Prosedur Operasional Baku (SOP) | 0 | Formulir Catatan Harian | 0 | Rekaman Pengujian | 0 | Laporan Kalibrasi | 0 | Manual Mutu Laboratorium adalah dokumen utama yang menjelaskan sistem manajemen mutu laboratorium dan menjadi acuan dalam pengendalian mutu hasil pengujian. | A
Sistem Mutu Laboratorium | Untuk memastikan hasil uji yang valid, setiap laboratorium harus menerapkan prosedur pengendalian mutu internal (IQC) secara konsisten. IQC dilakukan dengan menggunakan bahan kontrol yang memiliki nilai target tertentu untuk mendeteksi kesalahan sistematis maupun acak. Jika hasil kontrol berada di luar batas yang diterima, maka teknisi harus menghentikan proses analisis dan melakukan evaluasi ulang. Namun, jika laboratorium ingin membandingkan hasil antar-laboratorium dengan metode yang sama, maka program yang harus diikuti disebut apa? | Program Jaminan Kualitas Internal | 0 | Program Uji Profisiensi (Proficiency Testing) | 2 | Kalibrasi Eksternal | 0 | Validasi Metode | 0 | Uji Banding Antar Laboratorium | 0 | Program Uji Profisiensi digunakan untuk menilai kinerja antar-laboratorium dengan membandingkan hasil pengujian terhadap bahan yang sama melalui penyelenggara eksternal. | B
Akreditasi Laboratorium | Dalam rangka mendapatkan pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium, diperlukan proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Proses akreditasi mencakup evaluasi terhadap sistem manajemen mutu, kompetensi teknis, serta fasilitas yang digunakan. Lembaga akreditasi akan menilai kesesuaian dengan standar tertentu yang berlaku secara internasional. Untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi, standar acuan yang digunakan adalah standar apa? | ISO 9001:2015 | 0 | ISO 15189:2012 | 0 | ISO/IEC 17025:2017 | 2 | ISO 13485:2016 | 0 | ISO 22000:2018 | 0 | Standar ISO/IEC 17025:2017 digunakan sebagai acuan bagi laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk menilai kompetensi dan konsistensi hasil. | C
Pengendalian Dokumen | Setiap laboratorium wajib memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam sistem manajemen mutu selalu mutakhir dan dikendalikan dengan baik. Revisi dokumen harus disetujui oleh pejabat berwenang dan versi lama disimpan untuk arsip. Apabila ditemukan penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku, maka laboratorium dapat dianggap gagal dalam penerapan sistem mutu. Dalam konteks ini, siapa yang paling bertanggung jawab atas pengendalian dokumen mutu laboratorium? | Kepala Seksi Pengujian | 0 | Manajer Mutu | 2 | Petugas Administrasi | 0 | Manajer Teknis | 0 | Auditor Internal | 0 | Manajer Mutu bertanggung jawab atas pengendalian seluruh dokumen sistem mutu agar tetap sesuai dan terkendali dalam pelaksanaannya. | B
Audit Internal | Audit internal merupakan salah satu kegiatan penting untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di laboratorium. Proses audit dilakukan secara berkala oleh auditor yang independen terhadap area yang diaudit. Hasil audit kemudian dianalisis untuk menemukan akar penyebab ketidaksesuaian dan menentukan tindakan koreksi yang sesuai. Bila auditor menemukan ketidaksesuaian mayor, maka tindak lanjut yang harus dilakukan laboratorium adalah apa? | Melakukan Tindakan Korektif Segera | 2 | Menunda Audit Berikutnya | 0 | Mengganti Auditor | 0 | Melaporkan ke Lembaga Akreditasi | 0 | Menghapus Catatan Audit | 0 | Ketidaksesuaian mayor menunjukkan kegagalan sistem yang signifikan sehingga harus segera dilakukan tindakan korektif untuk mencegah dampak lebih lanjut. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Di dalam laboratorium kesehatan, penerapan K3 tidak hanya mencakup penggunaan alat pelindung diri, tetapi juga pengelolaan limbah berbahaya secara aman. Limbah biologis dan kimiawi harus dipisahkan, diberi label, dan disimpan dalam wadah tertutup sebelum proses pemusnahan. Selain itu, setiap kecelakaan kerja harus dilaporkan secara resmi untuk evaluasi pencegahan ulang. Dalam konteks pengelolaan risiko laboratorium, dokumen yang menjadi panduan utama dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko disebut apa? | Risk Management Plan | 0 | Safety Data Sheet (SDS) | 0 | Standard Operating Procedure | 0 | Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) | 2 | Incident Report Form | 0 | HIRADC digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat dalam kegiatan laboratorium. | D
Validasi Metode Pengujian | Sebelum metode pengujian diterapkan secara rutin, laboratorium harus membuktikan bahwa metode tersebut sesuai untuk tujuan penggunaannya. Validasi dilakukan dengan menilai parameter seperti akurasi, presisi, linearitas, dan batas deteksi. Jika hasil validasi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, metode tidak dapat digunakan untuk pengujian sampel rutin. Dalam sistem mutu laboratorium, kegiatan validasi ini bertujuan utama untuk menjamin apa? | Ketepatan Jadwal Analisis | 0 | Efisiensi Penggunaan Reagen | 0 | Keandalan dan Keabsahan Hasil Uji | 2 | Kestabilan Data Laporan | 0 | Kesesuaian Peralatan | 0 | Validasi metode dilakukan agar laboratorium dapat memastikan keandalan dan keabsahan hasil uji yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu. | C
Manajemen Laboratorium | Dalam sistem manajemen laboratorium, perencanaan kegiatan tahunan harus memperhatikan integrasi antara kebutuhan sumber daya manusia, ketersediaan bahan habis pakai, serta pemeliharaan peralatan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara manajer mutu dan manajer teknis untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan efektif. Setiap kegiatan laboratorium harus tercantum dalam dokumen perencanaan yang disetujui pimpinan dan dievaluasi secara periodik untuk menentukan tingkat pencapaiannya. Dokumen resmi yang menjadi acuan utama dalam perencanaan kegiatan laboratorium dikenal dengan istilah apa? | Rencana Kegiatan dan Anggaran Laboratorium (RKAL) | 2 | Manual Mutu Laboratorium | 0 | Program Pengendalian Mutu | 0 | Dokumen Evaluasi Tahunan | 0 | Rencana Operasional Tahunan | 0 | RKAL berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kegiatan laboratorium selama satu tahun, termasuk aspek sumber daya, peralatan, dan mutu. | A
Sistem Mutu Laboratorium | Ketika laboratorium melaksanakan pengujian yang menggunakan metode baru, maka proses validasi dan verifikasi harus dilakukan sebelum digunakan secara rutin. Proses ini mencakup penilaian kesesuaian metode terhadap jenis sampel, instrumen, serta kemampuan teknisi dalam melakukan pengujian. Hasil validasi kemudian dicatat dan ditinjau ulang oleh manajer mutu untuk menjamin hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, dokumen yang harus dihasilkan sebagai bukti telah dilaksanakannya proses tersebut disebut apa? | Formulir Pengujian Sampel | 0 | Laporan Hasil Validasi Metode | 2 | Catatan Kalibrasi | 0 | Prosedur Operasional Baku | 0 | Laporan Audit Internal | 0 | Laporan hasil validasi metode merupakan bukti sah bahwa metode tersebut telah diuji dan memenuhi kriteria keandalan serta kesesuaian untuk diterapkan. | B
Pengendalian Mutu Internal | Setiap laboratorium wajib melakukan pemantauan mutu internal untuk mendeteksi adanya penyimpangan hasil pengujian sejak dini. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan kontrol yang memiliki nilai target tertentu untuk dibandingkan dengan hasil aktual. Jika terdapat hasil di luar batas kontrol, maka teknisi harus menelusuri kemungkinan kesalahan instrumen, reagen, atau operator. Dalam konteks pemantauan mutu harian, grafik yang biasa digunakan untuk memvisualisasikan hasil kontrol disebut apa? | Grafik Levey-Jennings | 2 | Grafik Pareto | 0 | Grafik Histogram | 0 | Grafik Shewhart | 0 | Grafik Trend | 0 | Grafik Levey-Jennings digunakan untuk memantau hasil kontrol secara berkala dan mendeteksi penyimpangan hasil pengujian berdasarkan batas kontrol yang telah ditetapkan. | A
Audit dan Evaluasi Mutu | Dalam siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), audit internal menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi penerapan sistem mutu. Auditor yang ditunjuk harus independen dan memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen acuan. Setelah audit selesai, laporan harus disampaikan kepada pimpinan laboratorium untuk ditindaklanjuti melalui tindakan korektif. Apabila laboratorium tidak menindaklanjuti temuan audit secara tepat waktu, maka konsekuensi yang mungkin terjadi adalah apa? | Penurunan Tingkat Akreditasi | 2 | Penggantian Auditor | 0 | Penambahan Formulir Audit | 0 | Revisi Dokumen Mutu | 0 | Peringatan Administratif | 0 | Ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut audit dapat berakibat pada penilaian negatif saat surveilan dan berpotensi menurunkan tingkat akreditasi laboratorium. | A
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Dalam kegiatan laboratorium, limbah kimia dan biologis harus dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun kesehatan. Limbah cair yang mengandung bahan toksik wajib melalui proses netralisasi sebelum dibuang. Sedangkan limbah biologis yang mengandung agen infeksius harus disterilisasi melalui autoklaf pada suhu dan tekanan tertentu. Jika laboratorium ingin memastikan bahwa pengelolaan limbah sudah sesuai standar, maka acuan yang digunakan berasal dari peraturan apa? | Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 | 0 | PermenLH Nomor 6 Tahun 2021 | 0 | PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2 | Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 | 0 | KepmenLH Nomor 101 Tahun 2004 | 0 | Pengelolaan limbah laboratorium berpedoman pada PP 22 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pengelolaan limbah berbahaya untuk menjaga keselamatan dan lingkungan. | C
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam penerapan sistem K3 laboratorium, identifikasi bahaya dan penilaian risiko menjadi langkah awal dalam mencegah kecelakaan kerja. Setiap laboratorium wajib memiliki daftar potensi bahaya, nilai risiko, dan tindakan pengendalian yang harus dilakukan. Proses ini biasanya dikaji ulang setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kegiatan laboratorium. Dokumen yang digunakan sebagai panduan resmi dalam melakukan analisis bahaya dan pengendalian risiko dikenal dengan istilah apa? | Standard Operating Procedure (SOP) | 0 | Risk Register | 0 | Job Safety Analysis | 0 | Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) | 2 | Safety Data Sheet (SDS) | 0 | HIRADC merupakan dokumen wajib yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan langkah pengendalian dalam lingkungan kerja laboratorium. | D
Validasi dan Verifikasi Peralatan | Sebelum alat laboratorium digunakan dalam kegiatan analisis, harus dilakukan kalibrasi, validasi, dan verifikasi untuk memastikan akurasinya. Kalibrasi memastikan bahwa hasil pengukuran alat sesuai dengan standar acuan yang berlaku. Validasi menilai kemampuan alat untuk menghasilkan data yang benar, sedangkan verifikasi memastikan alat bekerja sesuai kondisi aktual laboratorium. Dalam konteks sistem mutu, kegiatan ini terutama bertujuan untuk menjamin apa? | Efisiensi Penggunaan Alat | 0 | Ketepatan Jadwal Kalibrasi | 0 | Keandalan dan Akurasi Hasil Pengujian | 2 | Konsistensi Data Arsip | 0 | Kepatuhan terhadap Regulasi | 0 | Tujuan utama validasi dan verifikasi alat adalah menjamin keandalan dan akurasi hasil pengujian agar data yang dihasilkan dapat dipercaya secara ilmiah. | C
Pengelolaan Spesimen dan Penanganan Teknik Tinggi | Dalam pemeriksaan sitologi dan histopatologi, ketepatan dalam pemotongan jaringan sangat menentukan keakuratan diagnosis. Proses fiksasi, dehidrasi, dan impregnasi parafin harus dilakukan sesuai urutan agar tidak mengubah struktur seluler. Seorang analis menemukan bahwa hasil potongan jaringan tampak pecah-pecah di bawah mikroskop padahal alat mikrotom berfungsi normal. Dalam kasus tersebut, kesalahan paling mungkin terjadi pada tahap mana? | Fiksasi jaringan terlalu lama menggunakan formalin pekat | 0 | Penurunan suhu air pada water bath | 0 | Tahap dehidrasi yang tidak sempurna sebelum parafinisasi | 2 | Pemakaian pisau mikrotom yang tumpul | 0 | Proses pewarnaan hematoksilin yang terlalu lama | 0 | Dehidrasi yang tidak sempurna menyebabkan air tertinggal dalam jaringan sehingga parafin tidak menyerap sempurna, menghasilkan potongan rapuh atau pecah. | C
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Ketika hasil uji kontrol internal menunjukkan penyimpangan yang konsisten di bawah batas bawah, teknisi melakukan penelusuran terhadap beberapa faktor potensial. Semua reagen dan alat dinyatakan masih dalam kondisi baik. Setelah evaluasi, diketahui bahwa sampel kontrol disimpan di suhu kamar selama tiga hari sebelum digunakan. Dalam situasi tersebut, apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh teknisi laboratorium? | Menggunakan kembali kontrol yang sama untuk uji ulang | 0 | Membuat laporan penyimpangan tanpa menghentikan pengujian | 0 | Mengganti bahan kontrol dengan yang baru dan memverifikasi ulang hasilnya | 2 | Mengatur ulang kalibrasi alat analitik | 0 | Mengulangi uji menggunakan sampel pasien sebagai pembanding | 0 | Bahan kontrol yang disimpan tidak sesuai kondisi dapat mengalami degradasi, sehingga perlu diganti dengan yang baru untuk memastikan hasil pengujian tetap valid. | C
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Sebuah laboratorium klinik mendapati bahwa alat spektrofotometer memberikan hasil absorbansi yang lebih rendah dari standar meskipun dilakukan pembersihan rutin. Setelah pemeriksaan lanjutan, ditemukan bahwa lampu sumber cahaya sudah melewati waktu pemakaian yang disarankan. Dalam sistem manajemen laboratorium, tindakan terbaik untuk mencegah masalah ini di masa mendatang adalah dengan melakukan apa? | Mencatat masa pakai komponen kritis dalam logbook peralatan dan menjadwalkan penggantian preventif | 2 | Melakukan pembersihan alat lebih sering dari biasanya | 0 | Mengganti larutan standar setiap minggu | 0 | Melakukan rekalibrasi alat setiap kali digunakan | 0 | Meningkatkan suhu ruangan tempat alat disimpan | 0 | Preventive maintenance dengan pencatatan dan penjadwalan penggantian komponen penting adalah bagian dari sistem pemeliharaan untuk mencegah kesalahan pengukuran. | A
Manajerial Laboratorium dan Pengembangan Sistem Kerja | Dalam penyusunan SOP baru untuk pengujian PCR, manajer laboratorium harus meninjau berbagai aspek mulai dari keamanan biologis, validasi metode, hingga pelatihan petugas. Sebelum SOP disahkan, draf harus melalui proses verifikasi oleh tim teknis dan persetujuan oleh pimpinan laboratorium. Namun, dalam implementasi ditemukan perbedaan antara pelaksanaan dan isi SOP. Langkah apa yang paling tepat dilakukan oleh manajer mutu? | Melakukan audit internal terbatas terhadap pelaksanaan SOP | 2 | Mengubah SOP tanpa konsultasi ke tim teknis | 0 | Menugaskan staf untuk menyesuaikan pelaksanaan tanpa revisi SOP | 0 | Menunda seluruh pengujian PCR sementara waktu | 0 | Mengabaikan perbedaan karena tidak berdampak langsung pada hasil | 0 | Audit internal terbatas diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen dan menentukan tindakan korektif yang sesuai sebelum revisi dilakukan. | A
Kepatuhan Regulasi, Etika Profesi, dan K3 Laboratorium | Dalam kegiatan laboratorium, semua teknisi diwajibkan melaporkan kecelakaan kerja meskipun bersifat ringan. Suatu hari, seorang teknisi mengalami luka kecil akibat pecahan kaca tabung reaksi tetapi tidak melapor karena merasa tidak serius. Beberapa hari kemudian, luka tersebut terinfeksi dan berdampak pada jadwal kerjanya. Berdasarkan prinsip keselamatan dan etika kerja, apa yang seharusnya dilakukan oleh teknisi tersebut sejak awal? | Melaporkan kejadian kepada petugas K3 laboratorium dan mencatatnya di logbook insiden | 2 | Mensterilkan luka sendiri dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Memberitahukan rekan kerja tanpa membuat laporan resmi | 0 | Menunggu hingga luka memburuk sebelum melapor | 0 | Mengganti perban setiap beberapa jam tanpa tindak lanjut administratif | 0 | Setiap insiden, sekecil apa pun, harus dilaporkan dan dicatat agar dapat dilakukan investigasi penyebab dan pencegahan berulang. | A
Pengolahan Data dan Pelaporan Laboratorium | Seorang analis menerima hasil pemeriksaan pasien yang menunjukkan nilai glukosa darah sangat tinggi di luar rentang normal. Setelah penelusuran, ternyata nilai kalibrasi alat sedikit bergeser dari standar, tetapi hasil sudah terlanjur dikirim ke dokter. Dalam sistem pelaporan laboratorium, apa tindakan korektif yang paling tepat dilakukan? | Menarik laporan hasil dan mengirim ulang setelah pengujian ulang dilakukan | 2 | Memberitahu pasien secara langsung tanpa melibatkan dokter | 0 | Menambahkan catatan kaki di laporan tanpa pengujian ulang | 0 | Mengabaikan hasil karena sudah dikirim | 0 | Melakukan rekalibrasi alat tanpa revisi laporan | 0 | Ketika ditemukan ketidaksesuaian kalibrasi yang berpotensi memengaruhi hasil, laporan harus ditarik dan diuji ulang untuk menjaga validitas data medis. | A
Inovasi dan Penelitian Terapan Laboratorium | Dalam upaya meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan, seorang Ahli Madya laboratorium mencoba mengadaptasi metode PCR konvensional menjadi real-time PCR. Proses adaptasi ini memerlukan validasi ulang terhadap sensitivitas, spesifisitas, dan linearitas metode. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi tanpa mengurangi keakuratan. Dalam konteks penelitian terapan laboratorium, kegiatan ini termasuk dalam kategori apa? | Validasi metode baru laboratorium | 0 | Pengembangan metode terapan berbasis teknologi | 0 | Adaptasi metode eksisting untuk peningkatan performa | 2 | Penelitian dasar molekuler | 0 | Uji banding antar-laboratorium | 0 | Adaptasi metode eksisting dengan validasi ulang termasuk inovasi terapan karena memodifikasi metode yang ada agar lebih efisien dan sensitif. | C
Pengelolaan Spesimen dan Penanganan Teknik Tinggi | Ketika menangani jaringan hasil biopsi, seorang Ahli Madya laboratorium menemukan bahwa jaringan tampak mengerut dan hasil pewarnaan hematoksilin-eosin tidak merata. Setelah ditelusuri, proses dehidrasi dilakukan terlalu cepat untuk memenuhi target waktu. Dalam kasus seperti ini, apa penyebab paling mungkin dari artefak yang muncul pada preparat jaringan tersebut? | Penggunaan alkohol dengan kadar meningkat terlalu cepat tanpa tahapan bertahap | 2 | Fiksasi jaringan menggunakan formalin netral terlalu lama | 0 | Penggunaan water bath dengan suhu terlalu rendah | 0 | Penurunan waktu clearing menggunakan xylol | 0 | Proses embedding parafin dilakukan terlalu singkat | 0 | Dehidrasi yang dilakukan terlalu cepat menyebabkan penyusutan jaringan dan distribusi warna tidak merata akibat pelarutan air yang tidak sempurna. | A
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Saat melakukan uji kontrol eksternal, hasil laboratorium menunjukkan perbedaan signifikan dengan nilai referensi antar-laboratorium, padahal semua prosedur telah dilakukan sesuai SOP. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa laboratorium menggunakan alat dengan kurva kalibrasi berbeda. Dalam konteks sistem mutu, langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh Ahli Madya tersebut? | Menyesuaikan hasil uji dengan nilai laboratorium acuan menggunakan faktor koreksi | 0 | Melaporkan perbedaan kepada penyelenggara kontrol eksternal untuk verifikasi | 2 | Mengulangi pengujian dengan alat yang sama tanpa koreksi | 0 | Mengganti alat tanpa validasi metode | 0 | Mengabaikan hasil karena perbedaan dianggap wajar | 0 | Pelaporan ke penyelenggara kontrol eksternal diperlukan untuk evaluasi kesetaraan metode dan verifikasi ketidaksesuaian antar-laboratorium. | B
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Dalam kegiatan kalibrasi pipet otomatis, ditemukan bahwa volume hasil ukur selalu 0,05 mL lebih kecil dari nilai seharusnya. Semua komponen telah dibersihkan, dan suhu ruangan stabil. Berdasarkan prinsip kalibrasi, tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran volume? | Menyesuaikan kembali piston atau plunger pipet sesuai dengan sertifikat kalibrasi pabrikan | 2 | Mengganti tip pipet dengan tipe berbeda tanpa pengujian | 0 | Menambahkan cairan buffer untuk menstabilkan tekanan udara | 0 | Menggunakan pipet baru tanpa dokumentasi kalibrasi | 0 | Melanjutkan penggunaan pipet sambil mencatat deviasi hasil | 0 | Penyesuaian piston sesuai spesifikasi pabrikan merupakan langkah tepat dalam kalibrasi untuk memastikan volume hasil sesuai standar pengukuran. | A
Manajerial Laboratorium dan Pengembangan Sistem Kerja | Dalam rapat evaluasi, ditemukan bahwa waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan meningkat 20% dari bulan sebelumnya. Setelah dilakukan telaah, penyebab utama berasal dari sistem alur kerja baru yang belum tersosialisasi dengan baik. Sebagai Ahli Madya yang berperan sebagai pengelola teknis, apa langkah strategis yang sebaiknya dilakukan? | Melakukan pelatihan ulang staf dan evaluasi efektivitas alur kerja baru | 2 | Mengembalikan sistem lama tanpa evaluasi formal | 0 | Mengubah SOP tanpa melibatkan manajemen mutu | 0 | Mengurangi jumlah sampel per teknisi untuk mempercepat proses | 0 | Menambah jam kerja tanpa memperbaiki sistem | 0 | Pelatihan ulang staf dan evaluasi efektivitas merupakan langkah korektif yang sistematis dalam manajemen mutu laboratorium. | A
Kepatuhan Regulasi, Etika Profesi, dan K3 Laboratorium | Seorang teknisi laboratorium menerima permintaan dokter untuk mempercepat hasil uji darah pasien tertentu karena dianggap penting. Namun, pasien tersebut tidak berada dalam kategori prioritas darurat berdasarkan SOP laboratorium. Dalam konteks etika profesi dan kepatuhan terhadap regulasi, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh teknisi tersebut? | Melaksanakan permintaan dokter tanpa mencatat perubahan prioritas | 0 | Menolak permintaan dengan alasan mengikuti SOP prioritas | 2 | Melakukan pengujian tetapi mencatat sebagai kasus khusus | 0 | Memberikan laporan lisan sebelum hasil resmi dikeluarkan | 0 | Mengalihkan tanggung jawab ke teknisi lain | 0 | Menolak permintaan yang tidak sesuai SOP adalah bentuk integritas profesional untuk menjaga keadilan pelayanan dan akurasi hasil. | B
Pengolahan Data dan Pelaporan Laboratorium | Dalam proses pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium klinik, seorang analis menemukan bahwa data pasien salah diketik pada sistem LIS (Laboratory Information System), menyebabkan hasil pemeriksaan terhubung ke pasien lain. Apa langkah korektif yang paling sesuai dilakukan dalam sistem mutu laboratorium? | Menghapus hasil dari sistem tanpa dokumentasi | 0 | Mengoreksi kesalahan dengan mencatat revisi dan menambahkan log koreksi | 2 | Mengirim ulang laporan tanpa menyertakan alasan perubahan | 0 | Menunggu supervisor menemukan kesalahan tersebut | 0 | Membiarkan data karena hasil sudah diverifikasi dokter | 0 | Koreksi dengan dokumentasi log perubahan merupakan prosedur standar untuk menjaga akuntabilitas dan keabsahan data laboratorium. | B
Inovasi dan Penelitian Terapan Laboratorium | Dalam upaya meningkatkan deteksi dini kanker serviks, seorang Ahli Madya laboratorium mencoba mengombinasikan metode konvensional Pap smear dengan pemeriksaan berbasis DNA HPV menggunakan PCR. Penelitian menunjukkan peningkatan sensitivitas signifikan dengan biaya yang tetap efisien. Berdasarkan klasifikasi penelitian laboratorium, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori apa? | Penelitian dasar biologi molekuler | 0 | Validasi metode PCR klinis | 0 | Pengembangan metode diagnostik hibrid | 0 | Penerapan inovasi teknologi terapan di bidang sitologi | 2 | Eksperimen pembanding antar platform alat | 0 | Kombinasi Pap smear dan PCR HPV merupakan contoh penerapan inovasi teknologi terapan yang meningkatkan kualitas deteksi diagnostik. | D
Manajemen dan Organisasi Laboratorium | Dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium, struktur organisasi harus disusun agar menjamin efektivitas dan efisiensi operasional. Kepala laboratorium bertanggung jawab atas pengawasan umum, sedangkan teknisi dan analis memiliki tanggung jawab spesifik terhadap prosedur uji dan validasi hasil. Apabila terjadi penyimpangan dalam hasil analisis, siapa pihak yang paling bertanggung jawab melakukan evaluasi prosedur kerja untuk menjamin keabsahan hasil laboratorium? | Kepala Laboratorium | 2 | Teknisi Laboratorium | 0 | Petugas Administrasi | 0 | Penanggung Jawab Mutu | 0 | Pengawas Eksternal | 0 | Kepala Laboratorium memiliki tanggung jawab akhir terhadap keabsahan dan evaluasi prosedur kerja laboratorium karena ia memastikan sistem mutu dan teknis berjalan sesuai standar. | A
Implementasi Sistem Mutu | Dalam implementasi ISO 17025, dokumentasi menjadi komponen vital yang menjamin konsistensi hasil uji. Semua perubahan dalam metode pengujian harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak. Namun, jika terjadi perbedaan hasil antar teknisi dalam satu metode uji, langkah apa yang paling sesuai untuk menjaga validitas hasil laboratorium? | Melakukan validasi ulang terhadap seluruh sampel yang diuji | 0 | Mengulang pengujian dengan teknisi berbeda dan membandingkan hasil | 0 | Melakukan kaji ulang metode dan verifikasi peralatan sebelum konfirmasi hasil | 2 | Mengganti teknisi yang melakukan kesalahan | 0 | Menghapus hasil yang tidak sesuai dari laporan | 0 | Kaji ulang metode dan verifikasi peralatan memastikan akar masalah teridentifikasi tanpa mengabaikan validitas data yang ada. | C
Pengendalian Dokumen dan Rekaman | Setiap laboratorium wajib memiliki sistem pengendalian dokumen agar seluruh catatan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akreditasi, dokumen yang sudah tidak berlaku harus diberi tanda “kadaluarsa” dan dipindahkan ke arsip. Jika petugas laboratorium tetap menggunakan dokumen lama dalam kegiatan analisis, apa risiko paling besar yang dapat terjadi terhadap sistem mutu laboratorium? | Ketidaksesuaian terhadap standar akreditasi | 2 | Terjadinya kerugian material pada laboratorium | 0 | Hasil analisis menjadi tidak akurat karena prosedur usang | 0 | Penurunan produktivitas teknisi | 0 | Penghapusan dokumen lama secara tidak sah | 0 | Penggunaan dokumen lama dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap standar mutu, karena prosedur tidak lagi sesuai dengan versi terbaru yang diakui lembaga akreditasi. | A
Validasi dan Verifikasi Metode | Proses validasi metode analisis di laboratorium harus memperhatikan akurasi, presisi, limit deteksi, dan linearitas. Apabila suatu metode baru diterapkan untuk analisis logam berat dalam sampel air limbah, langkah awal yang harus dilakukan sebelum metode digunakan secara rutin adalah apa? | Melakukan uji banding antar laboratorium | 0 | Melakukan validasi metode terhadap parameter kinerja utama | 2 | Melakukan pelatihan teknisi pengguna metode | 0 | Membandingkan hasil dengan metode lama | 0 | Menyusun laporan akhir verifikasi tanpa pengujian ulang | 0 | Validasi metode adalah tahap utama untuk memastikan parameter kinerja metode sesuai standar mutu analisis yang diakui secara internasional. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Dalam menjaga kinerja peralatan laboratorium, kalibrasi berkala merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Bila alat spektrofotometer menunjukkan penyimpangan hasil absorbansi di luar batas toleransi, tindakan korektif apa yang paling sesuai dilakukan? | Mengganti sumber cahaya alat tanpa kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sesuai prosedur pabrikan dan mencatat hasilnya | 2 | Menggunakan alat pembanding lain tanpa dokumentasi | 0 | Mengubah nilai hasil pengukuran agar sesuai standar | 0 | Melaporkan langsung ke lembaga akreditasi tanpa pemeriksaan ulang | 0 | Kalibrasi ulang adalah langkah korektif utama yang memastikan hasil pengukuran akurat dan sesuai standar alat. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Dalam laboratorium kimia, penerapan K3 meliputi pengelolaan limbah, penggunaan APD, serta pelatihan penanganan bahan berbahaya. Bila terjadi tumpahan asam kuat di area kerja, prosedur yang paling tepat dilakukan pertama kali oleh petugas laboratorium adalah apa? | Mengencerkan asam dengan air dalam jumlah banyak | 0 | Menetralkan dengan basa sambil memakai APD lengkap | 2 | Menghapus tumpahan dengan kain lap kering | 0 | Meninggalkan area tanpa tindakan | 0 | Melaporkan kepada kepala laboratorium tanpa membersihkan | 0 | Menetralkan asam dengan basa menggunakan APD lengkap mencegah reaksi berbahaya dan melindungi keselamatan pekerja. | B
Audit Internal Laboratorium | Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem mutu berjalan sesuai prosedur dan standar. Auditor harus independen dan memahami proses teknis laboratorium. Bila auditor menemukan adanya prosedur uji yang dijalankan tanpa verifikasi alat, tindakan apa yang paling tepat dilakukan sesuai prinsip audit mutu? | Memberikan rekomendasi koreksi dan meminta tindak lanjut dari manajemen mutu | 2 | Memberikan sanksi langsung kepada teknisi terkait | 0 | Menutup laboratorium sampai audit eksternal dilakukan | 0 | Mengabaikan temuan karena tidak berpengaruh langsung | 0 | Melakukan pengujian ulang tanpa laporan audit | 0 | Audit internal bertujuan memperbaiki sistem mutu, bukan menghukum individu. Rekomendasi dan tindak lanjut menjadi langkah yang sesuai. | A