## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Fisika Radiasi & Pembentukan Citra | Pada suatu pemeriksaan thorax PA, radiografer mahir menerima citra yang menunjukkan penurunan kontras pada mediastinum, struktur paru tampak terlalu terang, dan noise meningkat meskipun teknik paparan tidak berubah. Radiografer kemudian menemukan bahwa pasien memiliki BMI sangat rendah dan grid ratio 10:1 digunakan. Jika radiografer harus melakukan koreksi teknis yang paling efektif untuk meningkatkan kontras tanpa menaikkan dosis secara signifikan, teknik koreksi apa yang paling tepat berdasarkan prinsip fisika radiasi dan karakteristik jaringan? | Menaikkan mAs cukup besar agar noise berkurang meskipun meningkatkan dosis. | 0 | Memperpendek jarak fokus-film agar intensitas radiasi meningkat meskipun akan menurunkan kontras. | 0 | Mengganti grid ke ratio lebih rendah agar scatter meningkat namun citra tampak lebih homogen. | 0 | Menurunkan kVp secara terukur agar kontras jaringan lunak meningkat tanpa penambahan mAs signifikan. | 2 | Memperbesar SID untuk mengurangi magnifikasi yang dianggap mengganggu kontras. | 0 | Penurunan kVp merupakan koreksi paling efektif untuk meningkatkan kontras tanpa menaikkan mAs signifikan terutama pada pasien BMI rendah. | D
Teknik Pemeriksaan Radiografi Konvensional | Pada situasi trauma cervical, radiografer mahir mendapatkan citra cervical lateral yang tidak menunjukkan segmen C6–C7 karena overlap bahu. Pasien kesakitan, tidak dapat menurunkan bahu, dan tidak boleh digerakkan. Jika radiografer harus menentukan teknik yang paling aman dan ilmiah untuk memvisualisasikan segmen bawah cervical tanpa memindahkan pasien, teknik manakah yang paling tepat dilakukan? | Menarik bahu pasien secara kuat untuk menurunkan overlap meskipun berisiko cedera. | 0 | Mengarahkan sinar dengan angulasi 5–10 derajat cephalad agar segmen bawah cervical dapat tervisualisasi tanpa mengubah posisi pasien. | 2 | Menggunakan kVp tinggi agar jaringan lunak lebih tembus meskipun mengurangi kontras tulang. | 0 | Meminta pasien menahan napas dalam untuk meningkatkan fiksasi meskipun terasa sangat sakit. | 0 | Menempatkan ganjalan keras di bawah bahu untuk memaksa perubahan posisi. | 0 | Angulasi cephalad adalah teknik standar untuk menampilkan segmen bawah cervical pada pasien yang tidak dapat digerakkan. | B
Radiografi Pediatrik & ICU Mobile | Saat melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien pediatrik usia 3 tahun di ICU dengan distress napas, radiografer menghasilkan citra mobile yang penuh motion blur dan noise. Karena pasien tidak bisa diam, ruangan sempit, dan dosis harus dijaga sangat rendah, keputusan teknis apa yang paling tepat untuk mendapatkan citra diagnostik yang lebih baik sambil tetap mempertahankan keselamatan radiasi anak? | Menggunakan kVp dan mAs sangat rendah agar anak tidak perlu ditahan lama meskipun noise tetap tinggi. | 0 | Menggunakan immobilizer pediatrik dengan sedikit menaikkan mAs untuk meningkatkan SNR dan mengurangi motion blur tanpa menaikkan dosis secara drastis. | 2 | Menggunakan kVp sangat tinggi agar abdomen lebih tembus meskipun berisiko overpenetration. | 0 | Mengambil banyak citra agar kemungkinan mendapatkan citra bagus lebih tinggi. | 0 | Mengabaikan komunikasi dengan orang tua untuk mempercepat proses. | 0 | Kombinasi imobilisasi dan sedikit peningkatan mAs adalah strategi optimal untuk mengatasi motion blur tanpa melampaui batas dosis pediatrik. | B
Keselamatan & Proteksi Radiasi | Dalam audit paparan operator, radiografer mahir menemukan bahwa paparan radiasi di area operator meningkat dibanding bulan sebelumnya. Shielding ruangan sesuai standar, tetapi jumlah pemeriksaan fluoroskopi meningkat dan pola kerja berubah. Radiografer harus menentukan langkah analisis awal paling tepat untuk mengetahui sumber peningkatan paparan tersebut. Langkah mana yang harus dilakukan pertama kali berdasarkan prinsip proteksi radiasi dan prosedur QC fluoroskopi? | Menghentikan seluruh pemeriksaan fluoroskopi sampai penyelidikan selesai. | 0 | Mengganti apron dengan ketebalan yang lebih besar tanpa mengevaluasi penyebab. | 0 | Memeriksa kebocoran X-ray tube dan mengevaluasi output fluoroskopi untuk menentukan apakah terjadi peningkatan radiasi yang tidak terkontrol. | 2 | Mengganti operator shift terlama karena diasumsikan paling banyak terpapar. | 0 | Menurunkan kVp fluoroskopi secara acak untuk mengurangi paparan tanpa memperhitungkan kualitas citra. | 0 | Pemeriksaan output fluoroskopi wajib dilakukan karena peningkatan paparan sering berasal dari perubahan parameter alat atau kebocoran radiasi. | C
Quality Control & PACS/RIS | Pada serangkaian citra DR yang diunggah ke PACS, radiografer mahir menemukan artefak garis vertikal yang tidak konsisten dan hanya muncul pada satu unit pemeriksaan tertentu. Artefak tidak terkait dengan kesalahan operator dan tidak muncul pada ruangan lain. Jika radiografer harus menentukan langkah QC awal paling tepat untuk menilai apakah akar masalah berasal dari detektor, kalibrasi panel, atau proses akuisisi citra, langkah QC manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu? | Melakukan pengambilan citra ulang berkali-kali untuk memastikan apakah artefak hanya terjadi sesekali. | 0 | Menghapus seluruh citra dari PACS sebelum memastikan penyebab artefak pada detektor. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang flat-panel detector dan memeriksa dark image consistency untuk menilai potensi kerusakan atau dead pixel. | 2 | Menaikkan kVp agar artefak tersamar pada struktur dengan densitas lebih tinggi. | 0 | Mengganti seluruh workstation dan komputer sebelum mengecek panel DR. | 0 | Artefak garis vertikal sering bersumber dari detektor atau dark calibration yang tidak stabil sehingga kalibrasi ulang panel adalah langkah paling tepat. | C
Fisika Radiasi | Pada pemeriksaan abdomen AP menggunakan DR, radiografer mahir mendapati citra dengan ketidakhomogenan densitas di kuadran kanan bawah, meskipun teknik paparan konsisten dan pasien sudah diposisikan dengan benar. Setelah dianalisis, terdeteksi adanya variasi ketebalan jaringan karena pasien memiliki riwayat operasi yang meninggalkan jaringan fibrosis. Jika radiografer harus memilih pendekatan koreksi teknis yang paling tepat untuk memperoleh kontras optimal tanpa meningkatkan dosis secara tidak perlu, strategi mana yang paling tepat? | Melakukan penurunan kVp yang terukur untuk meningkatkan kontras jaringan dengan perbedaan densitas tinggi. | 2 | Menaikkan mAs besar untuk memastikan semua bagian abdomen terpenetrasi merata. | 0 | Mengganti grid dengan ratio lebih tinggi agar scatter berkurang secara signifikan. | 0 | Mengurangi SID agar intensitas radiasi meningkat pada area densitas tinggi. | 0 | Mengubah posisi pasien ke lateral decubitus untuk memecah pola densitas meskipun bukan proyeksi yang direkomendasikan. | 0 | Koreksi paling efektif adalah menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras jaringan berbeda densitas tanpa meningkatkan mAs. | A
Teknik Thorax | Pada pemeriksaan thorax lordotik, radiografer menemukan proyeksi yang gagal karena klavikula masih menutupi apeks paru dan bagian atas mediastinum tampak terkompresi. Pasien memiliki keterbatasan mobilitas bahu dan tidak bisa melakukan ekstensi penuh. Jika radiografer harus memilih tindakan teknis yang paling tepat untuk mengoreksi posisi tanpa membuat pasien kesakitan, langkah mana yang harus dilakukan? | Mengangkat dagu pasien lebih tinggi dan memiringkan bahu ke belakang secara paksa. | 0 | Menginstruksikan pasien untuk melangkah sedikit maju dari detektor dan memiringkan tubuh ke belakang sehingga sudut sinar mengenai apeks lebih optimal. | 2 | Menurunkan kVp agar gambar tulang menjadi lebih kontras dan apeks tampak lebih jelas. | 0 | Mengganti proyeksi ke lateral penuh sehingga apeks terlihat lebih luas. | 0 | Menaikkan mAs untuk menembus jaringan bahu yang tebal. | 0 | Teknik lordotik memerlukan perubahan posisi tubuh, bukan perubahan paparan. Opsi B paling tepat. | B
Radiografi Trauma | Seorang pasien trauma pelvis datang dengan cedera rotasi dan nyeri luar biasa, sehingga sulit mempertahankan posisi AP pelvis standar. Hasil citra menunjukkan distorsi rotasi pada hemipelvis kanan dan ketidaktepatan visualisasi sendi sacroiliac. Jika radiografer harus menentukan teknik yang paling tepat untuk memperbaiki visualisasi sendi tanpa menggerakkan pasien berlebihan, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? | Melakukan angulasi sinar 15 derajat cephalad untuk mengurangi efek rotasi pelvis pada sendi SI. | 0 | Mengubah posisi pasien menjadi true lateral meskipun menambah risiko cedera. | 0 | Menggunakan modifikasi inlet–outlet pelvis dengan sudut sinar tertentu untuk memperbaiki tampilan struktur sendi tanpa memindahkan pasien. | 2 | Menurunkan mAs agar struktur tulang lebih kontras. | 0 | Meminta pasien menahan napas panjang agar posisi lebih stabil. | 0 | Modifikasi inlet–outlet pelvis dapat memperbaiki visualisasi sendi tanpa mengubah posisi pasien. | C
Pediatrik & Neonatal | Pemeriksaan thorax neonatal menghasilkan citra underexposure dengan SNR rendah meskipun mAs telah disesuaikan. Pasien bergerak cepat dan sulit ditahan, sementara ruangan NICU sempit dan tidak memungkinkan pengaturan ulang besar. Jika radiografer harus memilih tindakan yang benar untuk memperbaiki SNR sambil menjaga dosis tetap rendah, strategi manakah yang paling tepat? | Menambah mAs dua kali lipat agar noise hilang meskipun dosis meningkat signifikan. | 0 | Menggunakan immobilizer neonatal dan sedikit meningkatkan mAs agar SNR meningkat tanpa dosis berlebihan. | 0 | Menaikkan kVp secara terukur untuk meningkatkan penetrasi dan menurunkan noise tanpa lonjakan dosis besar. | 2 | Mengambil dua citra sekaligus agar terdapat opsi citra terbaik. | 0 | Membiarkan orang tua memegang bayi untuk menghentikan gerakan meskipun berisiko paparan radiasi. | 0 | Menaikkan kVp pada neonatus adalah strategi yang efisien meningkatkan SNR tanpa tambahan dosis drastis. | C
Proteksi Radiasi | Dalam audit proteksi radiasi, ditemukan bahwa petugas memiliki peningkatan dosis kumulatif padahal penggunaan apron dan tabir proteksi sudah sesuai SOP. Radiografer mahir mencurigai perubahan pola kerja, terutama peningkatan durasi fluoroskopi dan jarak operator yang cenderung terlalu dekat dengan pasien. Jika harus memilih evaluasi pertama yang paling sesuai untuk menemukan penyebab paparan berlebih tersebut, apa langkah yang paling tepat? | Mengamati jarak operator terhadap pasien dan C-arm selama fluoroskopi untuk melihat apakah terjadi pelanggaran batas aman. | 2 | Mengganti apron dengan ketebalan lebih tinggi meskipun apron lama masih layak. | 0 | Menurunkan kVp fluoroskopi secara langsung tanpa mengevaluasi alat. | 0 | Memindahkan operator ke ruangan lain selama fluoroskopi berlangsung. | 0 | Mengurangi jumlah pemeriksaan tanpa menganalisis penyebab teknisnya. | 0 | Perubahan jarak operator merupakan faktor pertama yang harus dievaluasi karena berpengaruh besar pada dosis. | A
Quality Control (QC) | Radiografer mahir menemukan bahwa citra DR dalam tiga hari terakhir menunjukkan pola artefak berupa bintik halus yang tidak konsisten. Artefak tidak muncul pada dark image test sebelumnya, tetapi muncul setelah pasien dengan pakaian berpayet diperiksa. Jika radiografer harus menentukan langkah QC awal yang paling tepat untuk memastikan bahwa artefak tidak berasal dari detektor, langkah mana yang harus diambil? | Melakukan ekspose ulang dark image untuk mendeteksi dead pixel atau noise abnormal setelah rangkaian pemeriksaan. | 2 | Menghapus seluruh citra karena dianggap rusak sebelum memeriksa detektor. | 0 | Mengganti detektor DR sepenuhnya tanpa pengecekan awal. | 0 | Meningkatkan kVp untuk menghilangkan artefak dari citra. | 0 | Mengambil citra phantom berkali-kali tanpa prosedur standar. | 0 | Langkah QC awal adalah mengecek dark image untuk memastikan tidak ada artefak bawaan dari detektor. | A
PACS/RIS | Radiografer menerima laporan bahwa beberapa citra dalam PACS mengalami penurunan kualitas setelah kompresi otomatis sistem. Citra tampak lebih soft dan detail tepi tulang hilang pada ukuran tertentu, terutama pada citra pasien obesitas. Jika radiografer harus menentukan langkah paling tepat untuk memastikan penyebab penurunan kualitas ini, tindakan mana yang seharusnya dilakukan? | Mengecek parameter kompresi PACS dan memastikan bahwa mode lossy tidak aktif pada citra diagnostik. | 2 | Mengulang seluruh pemeriksaan pasien obesitas karena kualitas gambar buruk. | 0 | Mengurangi ukuran file PACS agar penyimpanan lebih efisien. | 0 | Mengganti workstation radiolog tanpa memeriksa PACS. | 0 | Mengabaikan masalah karena dianggap tidak berdampak pada diagnosis. | 0 | Citra diagnostik tidak boleh menggunakan kompresi lossy; pemeriksaan parameter PACS wajib dilakukan. | A
Etika & Komunikasi Profesional | Seorang pasien perempuan dewasa muda menolak pemeriksaan thorax karena khawatir radiasi dan merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur. Radiografer mahir harus menggunakan prinsip komunikasi profesional sambil memastikan prosedur tetap justified secara medis. Jika radiografer harus memilih pendekatan komunikasi paling tepat, apa yang seharusnya dilakukan? | Memberikan penjelasan detail mengenai manfaat dan risiko, termasuk estimasi dosis, serta menjawab pertanyaan pasien secara empatik. | 2 | Mengatakan bahwa radiasi aman sehingga pasien tidak perlu bertanya lebih jauh. | 0 | Meminta dokter memaksa pasien untuk tetap diperiksa. | 0 | Melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan karena dianggap prosedur rutin. | 0 | Mengalihkan pembicaraan sambil langsung menyiapkan pasien. | 0 | Pendekatan komunikasi edukatif dan empatik adalah bagian dari kompetensi mahir radiografer. | A
Fisika Radiasi | Pada pemeriksaan thorax PA pasien dengan penyakit paru restriktif, radiografer mahir menemukan citra yang menunjukkan noise tinggi pada parenkim paru dan overpenetration ringan pada area retrosternal. Meskipun teknik paparan standar digunakan, ketidakseimbangan densitas jaringan membuat kualitas citra sulit dievaluasi. Jika radiografer harus menentukan koreksi teknis paling tepat untuk menyeimbangkan noise dan penetrasi tanpa menaikkan dosis drastis, apa penyesuaian eksposi yang paling sesuai? | Menurunkan kVp sedikit untuk meningkatkan kontras jaringan paru tanpa banyak menambah mAs. | 2 | Menambah SID agar radiasi melemah dan overpenetration berkurang. | 0 | Mengganti grid menjadi ratio tinggi agar scatter berkurang. | 0 | Meningkatkan mAs dua kali lipat untuk meningkatkan SNR. | 0 | Mengambil proyeksi lateral tambahan agar paru lebih terlihat. | 0 | Penurunan kVp sedikit adalah langkah efektif untuk meningkatkan kontras, terutama pada paru dengan densitas lebih tinggi akibat penyakit restriktif. Proses ini tidak memerlukan peningkatan mAs yang signifikan sehingga dosis tidak bertambah tajam. Selain itu, perubahan kVp akan berdampak langsung pada kualitas detail jaringan lunak. | A
Teknik Radiografi Cervical | Pada pemeriksaan cervical lateral trauma, citra menunjukkan ketidakjelasan segmen C6–C7 karena bahu pasien menutupi struktur tersebut, sementara pasien tidak dapat melakukan shoulder depression akibat nyeri. Radiografer harus memilih teknik modifikasi yang tidak menambah risiko cedera namun tetap memberikan visualisasi optimal. Jika radiografer ingin menampakkan segmen tersebut tanpa memindahkan pasien secara berlebihan, teknik mana yang paling tepat diterapkan? | Mengangkat bahu pasien secara paksa agar segmen terlihat. | 0 | Mengubah sudut sinar menjadi cephalad 5–10 derajat sehingga sinar memotong bahu secara lebih efektif. | 2 | Menurunkan SID agar intensitas radiasi meningkat. | 0 | Mengambil dua citra berbeda untuk memastikan adanya tampilan struktur. | 0 | Mengubah proyeksi menjadi AP open mouth. | 0 | Beam angulation cephalad adalah teknik standar ketika pasien tidak bisa menurunkan bahu secara aktif. Teknik ini memungkinkan visualisasi segmen bawah cervical tanpa memindahkan posisi pasien sama sekali. Selain aman, metode ini meminimalkan risiko ketidaknyamanan tambahan pada pasien trauma. | B
Radiografi Trauma – Pelvis | Pada pasien dengan cedera pelvis berat, citra AP pelvis menunjukkan distorsi rotasi yang signifikan sehingga ruang sendi sacroiliac tampak tidak simetris. Pasien tidak bisa diposisikan ulang karena stabilitas tubuh rendah dan nyeri ekstrem. Dengan mempertimbangkan keamanan pasien dan kebutuhan visualisasi sendi, teknik apa yang paling sesuai digunakan radiografer untuk memperbaiki gambaran tanpa menggerakkan pasien? | Melakukan rotasi ringan pada ekstremitas bawah agar pelvis kembali sejajar. | 0 | Menggunakan posisi true lateral meskipun penuh risiko. | 0 | Menerapkan inlet–outlet angulation untuk memvisualisasikan sendi SI dengan sudut sinar yang lebih diagnostik. | 2 | Menurunkan mAs agar detail tulang tampil lebih keras. | 0 | Mengambil citra PA pelvis sebagai alternatif. | 0 | Teknik inlet–outlet angulation adalah metode yang aman untuk menghasilkan visualisasi struktural pelvis tanpa mengubah posisi pasien. Angulasi membuat sinar menyesuaikan orientasi anatomi sehingga struktur yang terdistorsi menjadi lebih jelas. Metode ini sering digunakan pada situasi trauma di mana pergerakan pasien harus diminimalkan demi keamanan. | C
Radiografi Pediatrik – Abdomen | Seorang anak usia 4 tahun yang sulit diam diperiksa untuk keluhan distensi abdomen. Citra pertama menunjukkan motion blur berat dan kontras jaringan yang sangat rendah, membuat identifikasi pola gas sulit. Radiografer harus menentukan strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas citra tanpa memberikan dosis berlebihan pada pasien pediatrik. Jika radiografer ingin mengurangi blur sambil meningkatkan detail, tindakan apa yang paling ideal dilakukan? | Menggunakan immobilizer pediatrik dan menaikkan sedikit mAs untuk menambah SNR. | 0 | Menggunakan kVp lebih tinggi agar penetrasi lebih konsisten dan noise berkurang tanpa peningkatan mAs besar. | 2 | Melakukan pemeriksaan berulang sebanyak tiga kali untuk mendapatkan citra terbaik. | 0 | Meminta anak menahan napas panjang berkali-kali. | 0 | Mengganti pemeriksaan menjadi lateral decubitus. | 0 | Peningkatan kVp secara terukur sangat efektif untuk pasien pediatrik karena perubahan kecil mampu meningkatkan penetrasi dan mengurangi noise signifikan. Selain itu, penggunaan kVp lebih tinggi tidak menaikkan dosis sebesar peningkatan mAs. Pendekatan ini juga membantu meredam masalah kontras rendah pada anak yang banyak bergerak. | B
Proteksi Radiasi – Fluoroskopi | Pada ruang fluoroskopi, dosimeter menunjukkan peningkatan dosis pada operator selama prosedur gastrointestinal yang berlangsung lama. Investigasi awal menemukan bahwa operator berdiri terlalu dekat karena kebutuhan klinis, dan fluoroscopy pulse rate disetel pada mode tinggi. Radiografer mahir harus menentukan langkah pertama yang paling efektif untuk menurunkan dosis tanpa mengorbankan kualitas citra diagnostik. Apa tindakan terbaik berdasarkan prinsip optimasi radiasi? | Mengubah fluoroscopy ke mode low pulse rate agar paparan per waktu berkurang signifikan. | 2 | Menurunkan kVp tanpa analisis klinis. | 0 | Mengganti apron ke ketebalan yang lebih tinggi. | 0 | Meminta operator selalu berada di balik dinding timbal. | 0 | Mengurangi durasi pemeriksaan tanpa pertimbangan klinis. | 0 | Mode low pulse rate mengurangi total paparan operator secara efektif karena mengurangi jumlah frame radiasi per detik, tanpa menghilangkan kemampuan visualisasi struktur. Teknik ini banyak digunakan sebagai langkah optimasi sebelum menyesuaikan parameter lain yang berdampak pada citra. Pendekatan ini juga aman dan tidak mengganggu workflow. | A
Quality Control – DR System | Dalam pemeriksaan QC bulanan, radiografer mendapati bahwa detektor DR menunjukkan pola non-uniform yang hanya muncul pada bagian kiri panel. Citra phantom sebelumnya normal, namun kini terdapat area yang tampak lebih gelap tanpa perubahan teknik eksposi. Untuk menentukan apakah masalah berasal dari respons detektor atau proses kalibrasi, langkah awal paling penting apa yang harus dilakukan radiografer? | Mengulang flat-field calibration untuk memastikan seluruh piksel merespons cahaya secara seragam. | 0 | Mengambil citra pasien baru untuk melihat apakah artefak muncul kembali. | 0 | Melakukan pemeriksaan uniformity test untuk mengevaluasi respons keseluruhan panel secara sistematis. | 2 | Mengganti seluruh detektor tanpa pemeriksaan awal. | 0 | Menurunkan kVp agar shading tidak terlihat. | 0 | Uniformity test adalah langkah QC fundamental untuk memastikan detektor bekerja dengan respons konsisten di seluruh permukaan. Dengan melakukan uniformity test, radiografer dapat membedakan apakah masalah terjadi pada area piksel tertentu atau merupakan efek pemrosesan. Hasil ini akan menjadi dasar apakah kalibrasi ulang atau tindakan teknis lain perlu dilakukan. | C
PACS/RIS – Integrasi Data | Setelah dilakukan integrasi PACS dengan server baru, beberapa citra radiologi kehilangan metadata teknis seperti SID, DAP, dan orientasi pasien. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam audit mutu dan penerjemahan citra oleh radiolog. Radiografer mahir harus menilai aspek mana yang menjadi kemungkinan sumber kesalahan. Jika ingin memastikan bahwa data teknis benar-benar dikirim dari modalitas, langkah investigasi pertama apa yang paling logis dilakukan? | Memeriksa DICOM tag mapping antara modalitas DR dan PACS server agar metadata dikirim dan dibaca dengan benar. | 0 | Mengulang pemeriksaan pasien dan mengambil citra baru. | 0 | Menghapus citra bermasalah dari PACS. | 0 | Memeriksa log kompatibilitas jaringan untuk melihat apakah ada paket data yang hilang ketika transfer. | 2 | Mengganti workstation karena dianggap rusak. | 0 | Transfer metadata dapat gagal jika terjadi kehilangan paket atau gangguan jaringan sehingga log jaringan penting untuk dievaluasi. Langkah ini memungkinkan radiografer menilai apakah masalah terjadi sebelum data mencapai PACS. Pemeriksaan jaringan juga membantu memastikan apakah konfigurasi tag gagal terbaca akibat penundaan atau paket yang tidak lengkap. | D
Etika & Komunikasi Profesional | Seorang pasien dewasa muda menolak pemeriksaan barium swallow karena merasa prosedur terlalu invasif dan mengkhawatirkan efek samping kontras. Radiografer harus menggunakan pendekatan komunikasi profesional agar pasien memahami prosedur sekaligus merasa dihargai. Jika radiografer ingin memastikan pasien mendapatkan edukasi yang memadai sebelum mengambil keputusan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? | Memberikan edukasi lengkap mengenai prosedur, manfaat diagnostik, potensi ketidaknyamanan, serta menjawab pertanyaan pasien dengan empati. | 0 | Meyakinkan pasien bahwa prosedur aman tanpa memberikan detail tambahan. | 0 | Mengalihkan pertanyaan pasien agar proses bisa cepat selesai. | 0 | Melibatkan keluarga untuk mengambil keputusan bagi pasien. | 0 | Menunda prosedur lalu mengembalikan pasien ke dokter untuk konsultasi ulang. | 2 | Menunda prosedur dan mengembalikan pasien ke dokter adalah langkah yang tepat bila pasien belum memahami sepenuhnya. Radiografer tidak memiliki kewenangan memaksa; justru penting mengembalikan keputusan ke tim klinis. Pendekatan ini memastikan pasien mendapat penjelasan langsung dari dokter dan menghindari tindakan tanpa informed consent. | E
Fisika Radiasi | Pada pemeriksaan thorax AP pasien ICU dengan ventilator, radiografer menemukan citra dengan kontras terlalu tinggi di area paru tetapi area jantung tampak underpenetrated. Teknik paparan menggunakan parameter standar ICU, tetapi kondisi klinis pasien yang oedema paru dapat menyebabkan variasi densitas yang signifikan. Jika radiografer ingin menyeimbangkan kontras dan penetrasi tanpa meningkatkan mAs secara drastis, penyesuaian apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip fisika radiasi? | Menaikkan kVp sedikit untuk meningkatkan penetrasi area mediastinum dan menurunkan kontras ekstrem pada paru. | 2 | Mengurangi SID agar intensitas radiasi meningkat. | 0 | Mengganti grid ke ratio yang lebih rendah. | 0 | Mengambil proyeksi lateral tambahan. | 0 | Meningkatkan mAs secara besar untuk mengatasi underpenetration. | 0 | Penyesuaian kVp lebih efektif dibanding meningkatkan mAs karena memberikan penetrasi lebih baik tanpa menambah dosis secara drastis. Langkah ini juga membantu menyamakan perbedaan densitas yang terjadi akibat oedema paru. Dengan kVp sedikit lebih tinggi, kontras ekstrem dapat dikendalikan sehingga citra lebih diagnostik. | A
Teknik Radiografi Skull | Pada pemeriksaan Caldwell PA, radiografer mendapati bahwa sinus frontal tampak terdistorsi dan orbital rim bagian bawah tidak jelas karena pasien tidak mampu menundukkan kepala sepenuhnya akibat cedera servikal. Citra ini menjadi sulit dinilai dan tidak representatif untuk analisis sinus. Jika radiografer ingin mempertahankan proyeksi Caldwell tanpa memaksa fleksi pasien, teknik modifikasi apa yang sebaiknya dilakukan? | Menambah angulasi craniocaudal sinar 10–15 derajat untuk menggantikan fleksi yang tidak bisa dilakukan pasien. | 0 | Mengurangi kVp agar kontras tulang meningkat. | 0 | Menggunakan reverse Caldwell dengan angulasi caudal yang disesuaikan. | 2 | Mengganti proyeksi menjadi Towne. | 0 | Mengambil citra lateral sebagai pengganti. | 0 | Reverse Caldwell memungkinkan kompensasi ketika pasien tidak bisa melakukan fleksi penuh. Teknik ini memberi visualisasi sinus frontal yang tetap sesuai standar diagnostik. Fleksibilitas pengaturan angulasi pada teknik ini sangat berguna pada pasien cedera servikal. | B
Radiografi Trauma – Spine | Pada pasien trauma lumbal yang tidak bisa diposisikan baik, citra AP menunjukkan rotasi ringan sehingga pedikel tampak asimetris dan corpus vertebra tidak simetris. Mengingat pasien mengalami spasme otot berat, reposisi tidak mungkin dilakukan. Jika radiografer harus menentukan teknik yang dapat mengurangi pengaruh rotasi tanpa mengubah posisi pasien secara signifikan, langkah mana yang paling sesuai? | Menggunakan angulasi sinar oblique ringan ke sisi yang berlawanan dengan rotasi. | 0 | Mengambil proyeksi lateral tambahan tanpa koreksi. | 0 | Menaikkan kVp agar penetrasi meningkat. | 0 | Menurunkan mAs agar struktur lunak lebih jelas. | 0 | Menerapkan beam angulation mediolateral kecil untuk mengimbangi rotasi dan memulihkan simetri visual. | 2 | Beam angulation mediolateral dapat membantu menyamakan proyeksi ketika pasien tidak dapat diputar. Teknik ini sering menjadi solusi pada kasus trauma karena aman dan tetap memberikan representasi anatomi yang akurat. Penyesuaian kecil pada arah sinar dapat sangat berpengaruh pada simetri tulang. | E
Radiografi Pediatrik – Thorax | Pada pemeriksaan thorax neonatus, radiografer menemukan citra dengan low SNR pada area paru kiri dan motion blur di mediastinum. Bayi bergerak cepat dan ruangan NICU sulit untuk reposisi. Jika radiografer ingin meningkatkan kualitas citra sambil menjaga dosis sangat rendah, penyesuaian apa yang paling ideal? | Meningkatkan mAs besar agar noise hilang. | 0 | Menggunakan immobilizer neonatal dan naikkan mAs sedikit untuk mengurangi blur sekaligus menaikkan SNR. | 0 | Menaikkan kVp secara terukur agar penetrasi lebih baik dan noise berkurang tanpa penambahan dosis besar. | 2 | Mengambil dua citra tambahan untuk cadangan. | 0 | Meminta bayi ditahan oleh orang tua tanpa APD. | 0 | Kenaikan kVp kecil sangat efektif untuk neonatus karena memberikan peningkatan penetrasi yang signifikan dengan tambahan dosis minimal. Perubahan kecil ini membantu mempertahankan detail jaringan meski bayi banyak bergerak. Teknik ini juga mengurangi ketergantungan pada mAs yang lebih “mahal” secara dosis. | C
Proteksi Radiasi – Mobile X-ray | Selama pemeriksaan mobile X-ray pada pasien isolasi, dosimeter menunjukkan bahwa petugas mengalami peningkatan paparan meskipun durasi kerja sama. Analisis awal menunjukkan bahwa petugas sering menekan tombol eksposi dari jarak kurang dari 1 meter. Jika radiografer mahir harus memilih langkah utama untuk mengurangi paparan sesuai prinsip jarak dalam proteksi radiasi, tindakan apa yang paling diperlukan? | Menggunakan remote exposure switch sepenuhnya dan memastikan jarak minimal 2 meter setiap eksposi. | 0 | Menurunkan kVp agar intensitas radiasi lebih rendah. | 0 | Mengganti apron ke ketebalan lebih tinggi. | 0 | Menempatkan tabir proteksi portabel di antara operator dan pasien. | 2 | Mengurangi jumlah pemeriksaan mobile. | 0 | Tabir proteksi portabel sangat efektif pada kondisi ruang terbatas karena meningkatkan atenuasi radiasi hambur. Pada situasi mobile X-ray, tabir dapat memberikan tambahan perlindungan ketika jarak tidak dapat dimaksimalkan. Pendekatan ini sangat membantu petugas yang bekerja di lingkungan isolasi dengan ruang gerak minimal. | D
Quality Control – Artefak DR | Dalam evaluasi artefak citra DR, radiografer menemukan garis vertikal halus yang muncul di area tengah panel dan tidak konsisten pada setiap eksposi. Phantom test menunjukkan pola serupa pada densitas rendah. Untuk menilai apakah artefak ini berasal dari piksel baris yang gagal, langkah QC apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Melakukan dark image test ulang untuk mengevaluasi noise dan pixel line abnormal. | 2 | Menghapus semua citra yang terpengaruh. | 0 | Mengganti panel DR sepenuhnya. | 0 | Menurunkan kVp agar garis tidak terlihat. | 0 | Mengambil citra pasien lebih banyak untuk melihat pola. | 0 | Dark image test sangat penting untuk menganalisis apakah terdapat baris piksel yang memberikan sinyal abnormal. Pengujian ini membantu menentukan apakah masalah berasal dari panel secara fisik atau dari pemrosesan data. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk kalibrasi ulang atau pemeriksaan teknis lanjutan. | A
PACS/RIS – Routing Data | Setelah pembaruan jaringan rumah sakit, beberapa citra tidak sampai ke PACS padahal modalitas menunjukkan status pengiriman sukses. Radiografer perlu melakukan investigasi untuk memastikan apakah masalah terletak pada routing data, konfigurasi jaringan, atau filter PACS. Jika radiografer harus menentukan langkah awal yang paling masuk akal untuk menilai alur transfer data, apa tindakan pertama yang harus diperiksa? | Memeriksa DICOM routing table untuk memastikan setiap workstation dan modalitas mengirim data ke AETitle yang benar. | 0 | Mengulang seluruh pengiriman citra secara manual. | 0 | Menurunkan ukuran file citra agar lebih mudah terkirim. | 0 | Menginspeksi log jaringan untuk melihat apakah paket DICOM terblokir atau hilang selama transmisi. | 0 | Menguji koneksi menggunakan C-Echo untuk memastikan komunikasi bilateral antara modalitas dan PACS berjalan baik. | 2 | C-Echo adalah langkah dasar dalam troubleshooting DICOM karena memastikan kedua sistem terhubung dan responsif. Jika komunikasi gagal pada tahap ini, routing tabel, firewall, dan alur transfer dapat diperiksa lebih lanjut. Pengujian ini memastikan bahwa masalah bukan berasal dari hilangnya file tetapi dari komunikasi antar sistem. | E
Fisika Radiasi & DR | Pada pemeriksaan abdomen AP pasien obesitas ringan, radiografer menemukan citra dengan noise tinggi pada area jaringan lunak dan sedikit overpenetration di bagian atas abdomen. Meskipun mAs sudah ditingkatkan, ketidakseimbangan densitas dan SNR masih terlihat. Jika radiografer ingin mengoptimalkan kualitas citra tanpa menaikkan mAs secara berlebihan, penyesuaian apa yang paling sesuai berdasarkan konsep kualitas radiasi? | Menaikkan kVp secara terukur untuk meningkatkan penetrasi keseluruhan sehingga noise lebih terkendali. | 2 | Mengurangi SID agar intensitas radiasi menjadi lebih kuat. | 0 | Mengganti grid dengan ratio tinggi agar scatter berkurang. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras jaringan meningkat. | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan proyeksi lateral. | 0 | Kenaikan kVp terukur memberikan penetrasi lebih baik pada jaringan tebal tanpa menambahkan mAs besar sehingga dosis tambahan tetap minimal. Hal ini membantu mengurangi noise yang muncul akibat pembatasan penetrasi photon di area jaringan lunak. Pendekatan ini lebih efisien pada kondisi pasien dengan variasi densitas tubuh. | A
Teknik Radiografi Skull | Pada pemeriksaan Waters, citra menunjukkan sinus maksilaris tidak tampak simetris dan area inferior orbit tampak terdistorsi. Pasien mengeluhkan tidak dapat mendongakkan kepala cukup tinggi akibat riwayat cedera leher. Jika radiografer ingin mempertahankan karakteristik proyeksi Waters tanpa menambah ketidaknyamanan pasien, teknik modifikasi apa yang paling sesuai? | Mengarahkan sinar dengan angulasi caudal 5–10 derajat untuk menggantikan elevasi kepala yang tidak dapat dilakukan. | 0 | Mengambil citra lateral tambahan sebagai pengganti. | 0 | Menurunkan kVp untuk memperbaiki visualisasi sinus. | 0 | Menggunakan reverse Waters dengan menaikkan angulasi beam sesuai keterbatasan pasien. | 2 | Mengganti proyeksi ke PA Axial. | 0 | Reverse Waters digunakan ketika pasien tidak dapat menyesuaikan posisi kepala secara optimal. Dengan menaikkan angulasi beam, hubungan antara sinar dan bidang anatomi tetap sesuai sehingga sinus dapat divisualisasikan dengan benar. Teknik ini membantu mempertahankan informasi diagnostik tanpa memaksa pasien bergerak. | D
Trauma Radiografi – Extremitas | Pada pemeriksaan humerus AP trauma, citra pertama menunjukkan rotasi eksternal berlebih sehingga kepala humerus tampak tidak sejajar dengan glenoid cavity. Karena pasien kesakitan, reposisi ekstremitas tidak dapat dilakukan. Jika radiografer ingin memperbaiki alignment secara efektif tanpa menggerakkan pasien, teknik apa yang seharusnya dipilih? | Mengubah sudut sinar dengan sedikit angulasi mediolateral agar hubungan sendi tetap dapat divisualisasikan. | 2 | Menambahkan mAs agar detail tulang lebih jelas. | 0 | Mengambil proyeksi lateral tambahan. | 0 | Menurunkan SID agar intensitas meningkat. | 0 | Mengulang citra tanpa modifikasi teknik. | 0 | Beam angulation mediolateral merupakan alternatif ketika rotasi ekstremitas tidak dapat dikoreksi. Dengan menyesuaikan arah sinar, radiografer dapat memulihkan hubungan anatomi pada citra tanpa memindahkan pasien. Teknik ini sering digunakan pada cedera berat untuk menjaga keselamatan pasien. | A
Radiografi Pediatrik – Abdomen | Pada bayi usia 1 tahun dengan gejala ileus, citra abdomen AP menunjukkan kontras sangat rendah dan struktur gas usus tidak jelas akibat pergerakan spontan. Dengan mempertimbangkan dosis pediatrik dan keterbatasan ruang tindakan, apa teknik paling ideal untuk meningkatkan kualitas citra tanpa menambah exposure berlebihan? | Menaikkan mAs dua kali lipat untuk menghilangkan noise. | 0 | Menggunakan immobilizer bayi dan menambah sedikit mAs untuk memperbaiki SNR. | 0 | Meningkatkan kVp beberapa tingkat agar penetrasi meningkat dan noise berkurang. | 2 | Melakukan pengambilan citra berulang untuk kemungkinan hasil terbaik. | 0 | Mengganti proyeksi menjadi decubitus sebagai pertama pilihan. | 0 | Kenaikan kVp moderat sangat efektif untuk anak karena peningkatan penetrasi yang signifikan terjadi tanpa tambahan dosis besar. Selain itu, teknik ini membantu mempertahankan detail struktur gas usus yang rentan terhadap blurring. Pilihan ini lebih efisien daripada peningkatan mAs. | C
Proteksi Radiasi – Fluoroskopi | Dalam prosedur fluoroskopi ortopedi, radiografer melihat bahwa operator berdiri terlalu dekat dengan sumber radiasi untuk memantau posisi alat. Dosimeter menunjukkan peningkatan signifikan meskipun penggunaan apron sudah benar. Jika radiografer ingin menurunkan paparan secara realistis tanpa mengganggu alur kerja dokter, tindakan proteksi apa yang paling sesuai dilakukan? | Mengurangi kVp fluoroskopi tanpa mempertimbangkan kebutuhan klinis. | 0 | Mengaktifkan mode pulsed fluoroscopy dengan pulse rate rendah. | 0 | Menambahkan shielding tambahan seperti tabir proteksi bergerak di antara operator dan pasien. | 2 | Meminta dokter mempercepat prosedur. | 0 | Mengubah posisi C-arm tanpa komunikasi dengan operator. | 0 | Penambahan shielding bergerak merupakan solusi efektif ketika jarak tidak dapat dimaksimalkan. Tabir proteksi memberi atenuasi tinggi terhadap radiasi hambur, terutama dalam prosedur ortopedi yang melibatkan posisi dekat. Ini membantu menurunkan dosis secara konsisten tanpa mengubah teknik fluoroskopi. | C
Quality Control – Artefak Flat Panel | Radiografer melakukan evaluasi QC dan menemukan adanya pola garis diagonal halus pada citra DR yang tidak tampak pada bulan sebelumnya. Pola muncul pada citra phantom maupun pasien, meskipun eksposi konstan. Untuk memastikan apakah gangguan berasal dari pemrosesan internal panel, langkah QC apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Menurunkan kVp agar artefak tidak terlihat. | 0 | Melakukan test uniformity untuk menilai konsistensi respons piksel pada seluruh panel. | 2 | Mengambil citra pasien tambahan untuk melihat pola. | 0 | Menghapus file yang terpengaruh dari PACS. | 0 | Mengganti panel secara penuh tanpa pemeriksaan tambahan. | 0 | Uniformity test memberikan gambaran respons panel secara menyeluruh sehingga anomali pada array piksel dapat terdeteksi. Uji ini membantu membedakan apakah artefak berasal dari sistem internal panel atau dari pemrosesan perangkat lunak. Dengan begitu, investigasi lanjutan dapat diarahkan secara tepat. | B
PACS/RIS – Integritas Data | Setelah pembaruan sistem PACS, beberapa citra tiba tanpa informasi label orientasi (R/L), membuat radiolog kesulitan menginterpretasi sisi anatomi. Modalitas menunjukkan status pengiriman sukses, sehingga penyebab masalah tidak jelas. Jika radiografer harus menentukan langkah investigasi awal untuk memastikan alur data berjalan benar, apa tindakan terbaik? | Menghapus citra tanpa label dan meminta ulang pemeriksaan. | 0 | Menurunkan ukuran file DICOM agar transfer lebih stabil. | 0 | Memeriksa konfigurasi DICOM tag untuk memastikan orientasi otomatis dikirim benar dari modalitas ke PACS. | 2 | Mengganti workstation radiolog. | 0 | Mengulang seluruh pemeriksaan secara manual. | 0 | Masalah label orientasi biasanya terkait konfigurasi DICOM tag yang tidak terbaca atau tidak terkirim setelah pembaruan sistem. Pemeriksaan konfigurasi ini membantu memastikan apakah metadata hilang di sisi modalitas atau selama proses penerimaan PACS. Langkah ini merupakan tahap awal penelusuran yang paling logis. | C
Etika & Komunikasi | Pada pemeriksaan kontras IVP, seorang pasien dewasa menolak injeksi kontras karena takut efek samping dan merasa tidak mendapatkan penjelasan cukup. Radiografer harus memastikan bahwa keputusan pasien dibuat berdasarkan informasi yang lengkap. Jika radiografer ingin menjaga etika profesional dan memberikan kesempatan pasien memahami prosedur secara menyeluruh, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? | Memberikan edukasi lengkap mengenai manfaat, risiko, dan langkah prosedur secara empatik kepada pasien. | 0 | Meyakinkan pasien bahwa prosedur aman tanpa menjelaskan detail. | 0 | Mengalihkan pembicaraan dan melanjutkan persiapan prosedur. | 0 | Meminta dokter memberikan penjelasan lanjutan kepada pasien sebelum keputusan dibuat. | 2 | Melibatkan keluarga untuk meyakinkan pasien agar setuju. | 0 | Saat pasien belum memahami prosedur, pelibatan dokter untuk penjelasan lanjutan membantu menjaga kejelasan informasi sekaligus menghormati hak pasien. Tindakan ini memastikan informed consent tercapai secara benar. Pendekatan ini juga mencegah kesan bahwa pasien dipaksa menjalani prosedur. | D
Fisika Radiasi – Kontras & Eksposi | Pada pemeriksaan thorax PA pasien dengan fibrosis paru lanjut, radiografer melihat citra yang menunjukkan kontras terlalu tinggi di wilayah paramediastinum, sementara jaringan paru perifer tampak terlalu gelap akibat overpenetration. Sistem DR menunjukkan histogram shifting karena variasi densitas tubuh pasien. Jika radiografer ingin memilih penyesuaian eksposi yang paling tepat untuk memperoleh keseimbangan antara kontras dan penetrasi tanpa meningkatkan dosis drastis, tindakan mana yang sebaiknya dipilih? | Menurunkan kVp secara moderat agar rentang kontras lebih terkendali dan histogram lebih stabil. | 0 | Menaikkan kVp sedikit untuk memperbaiki penetrasi mediastinum dan mengurangi perbedaan densitas. | 2 | Menurunkan SID untuk menambah intensitas radiasi secara langsung. | 0 | Mengganti grid menjadi ratio tinggi 12:1 agar scatter berkurang. | 0 | Menambah mAs dua kali lipat agar seluruh area terekspos merata. | 0 | Pada pasien fibrosis, struktur mediastinum sering membutuhkan penetrasi lebih tinggi agar detail tidak tenggelam oleh kontras ekstrem. Penyesuaian kVp kecil adalah cara yang paling efisien karena efeknya langsung pada tingkat penetrasi tanpa kenaikan dosis besar. Histogram shifting juga menjadi lebih stabil ketika energi radiasi lebih konsisten. | B
Teknik Radiografi – Cervical Complex | Pada pasien dengan kecurigaan fraktur C1–C2, proyeksi open mouth AP menunjukkan shadowing dari gigi atas yang menutupi dens axis. Pasien tidak dapat mengangkat dagu karena spasme otot dan riwayat operasi leher. Jika radiografer ingin mendapatkan visualisasi dens yang optimal tanpa menimbulkan nyeri tambahan, teknik modifikasi apa yang paling tepat dilakukan? | Mengarahkan sinar sedikit cephalad agar beam “melewati” gigi atas yang menutupi dens. | 0 | Meminta pasien membuka mulut lebih lebar meskipun sulit. | 0 | Mengubah sudut sinar dengan angulasi caudal untuk mengompensasi ketidakmampuan ekstensi dagu. | 2 | Mengganti posisi ke lateral cross-table. | 0 | Menurunkan kVp agar tulang menjadi lebih kontras. | 0 | Angulasi caudal membantu memindahkan shadow gigi relatif terhadap dens tanpa memaksa pasien mengubah posisi kepala. Teknik ini banyak digunakan dalam keadaan keterbatasan range of motion. Visualisasi dens sangat penting untuk identifikasi fraktur, sehingga penyesuaian beam menjadi solusi paling aman dan efektif. | C
Trauma Radiografi – Pelvis & Acetabulum | Pada pemeriksaan trauma pelvis tinggi energi, proyeksi AP menunjukkan bayangan acetabulum yang terdistorsi karena rotasi pelvis akibat spasme dan deformitas. Pasien tidak boleh diputar atau diubah posisinya. Jika radiografer harus menentukan teknik terbaik untuk memperlihatkan acetabulum secara diagnostik tanpa memindahkan pasien, pilihan apa yang paling sesuai? | Menggunakan inlet–outlet view standar tanpa modifikasi. | 0 | Menggunakan angulasi oblique sinar sesuai sisi cedera untuk menggantikan rotasi tubuh yang tidak dapat dilakukan. | 2 | Meningkatkan mAs agar detail tulang lebih keras. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras tulang. | 0 | Mengambil citra lateral pelvis tanpa penyesuaian. | 0 | Dalam kasus trauma berat, penggunaan oblique beam menjadi strategi yang memungkinkan visualisasi acetabulum tanpa mengubah posisi tubuh pasien. Teknik ini memperbaiki hubungan ruang antara sinar dan struktur yang tertutup rotasi. Hal ini sangat penting untuk menilai kelainan fraktur kompleks. | B
Radiografi Pediatrik – Thorax NICU | Pada neonatus prematur dengan tachypnea, citra thorax menunjukkan penurunan SNR pada area basal paru dan motion blur pada batas jantung. Ruang NICU sangat terbatas, dan bayi tidak dapat diimobilisasi dengan efektif karena alat bantu medis menempel di tubuh. Jika radiografer ingin memperbaiki kualitas citra sambil mempertahankan batas dosis rendah, teknik koreksi apa yang paling ideal? | Meningkatkan mAs signifikan untuk mengurangi noise. | 0 | Menaikkan kVp secara moderat agar penetrasi lebih merata dan mengurangi noise tanpa peningkatan dosis besar. | 2 | Mengambil dua citra untuk peluang hasil lebih baik. | 0 | Mengganti proyeksi ke lateral NICU. | 0 | Menggunakan grid ratio tinggi. | 0 | Kenaikan kVp lebih aman pada neonatus karena memberikan peningkatan penetrasi tanpa menaikkan dosis sebanding dengan mAs. Struktur basal yang padat dapat divisualisasikan lebih baik ketika radiasi memiliki energi yang cukup. Teknik ini juga membantu mengatasi motion blur ringan dengan memperbaiki SNR. | B
Proteksi Radiasi – Intervensional | Pada prosedur fluoroskopi kompleks di ruang angiografi, data dosimeter menunjukkan peningkatan paparan signifikan terhadap radiografer yang mendampingi dokter dalam posisi dekat pasien. Penggunaan apron dan tabir tetap benar, namun durasi paparan panjang dan posisi petugas sering berada dalam area hamburan tinggi. Jika radiografer ingin menurunkan paparan tanpa mengurangi kualitas tindakan medis, langkah utama apa yang paling tepat diterapkan? | Mengaktifkan pulsed fluoroscopy dengan pulse rate rendah agar paparan per detik menurun drastis. | 2 | Menurunkan kVp fluoroskopi meski dapat memengaruhi kualitas gambar. | 0 | Menambah apron lebih tebal untuk perlindungan tambahan. | 0 | Mengatur ulang posisi C-arm tanpa koordinasi tim. | 0 | Mempercepat prosedur tanpa evaluasi klinis. | 0 | Pulsed fluoroscopy low-rate terbukti mampu menurunkan paparan secara langsung tanpa mempengaruhi kemampuan visualisasi struktur penting. Mode ini mengurangi jumlah frame per detik sehingga total radiasi berkurang secara signifikan. Pendekatan ini umum digunakan pada prosedur intervensional jangka panjang. | A
Quality Control – Digital Detector Analysis | Dalam uji mutu DR, radiografer mendapati adanya pola blotching tidak merata pada phantom exposure, terutama pada area dengan densitas rendah. Meskipun dark image menunjukkan noise normal, ketidakseragaman masih tampak pada flat field. Jika radiografer ingin mengidentifikasi apakah kerusakan berasal dari respons panel atau ketidaklinieran pemrosesan citra, langkah QC apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Menggunakan phantom akurasi tinggi untuk menganalisis linearitas panel. | 0 | Mengulang flat-field calibration untuk memastikan respons piksel seragam. | 2 | Mengambil citra pasien tambahan untuk pembanding. | 0 | Menurunkan kVp agar blotching tidak terlihat. | 0 | Mengganti detektor secara keseluruhan. | 0 | Flat-field calibration membantu memastikan bahwa setiap piksel merespons cahaya dengan tingkat yang sama. Jika setelah kalibrasi blotching masih muncul, maka kemungkinan besar masalah berasal dari sistem pemrosesan downstream. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menilai kesehatan detektor sebelum tindakan lebih lanjut. | B
Fisika Radiasi – Eksposi & Histogram | Pada pemeriksaan thorax AP pasien dengan deformitas dinding dada, radiografer mendapati histogram citra DR yang tampak melebar dan puncak intensitas bergeser karena variasi ketebalan jaringan yang ekstrem. Citra memperlihatkan kombinasi underpenetration pada mediastinum dan overpenetration pada apex paru. Jika radiografer ingin menstabilkan histogram dan menghasilkan kualitas citra yang konsisten, penyesuaian teknis apa yang paling tepat dilakukan? | Meningkatkan kVp secara moderat agar penetrasi lebih merata di seluruh area thorax. | 2 | Meningkatkan mAs besar agar seluruh struktur terkena paparan cukup. | 0 | Mengganti grid dengan ratio 12:1 untuk mengurangi scatter. | 0 | Menurunkan SID agar intensitas paparan meningkat. | 0 | Mengambil proyeksi tambahan expiratory. | 0 | Histogram yang melebar biasanya terjadi karena rentang densitas yang sangat berbeda dalam satu citra. Kenaikan kVp membantu meratakan penetrasi sehingga perbedaan ekstrem dapat dikurangi. Teknik ini juga menurunkan risiko area over dan underpenetration pada thorax deformitas. | A
Teknik Radiografi – Shoulder Complex | Pada pemeriksaan AP shoulder trauma, citra menunjukkan overlap antara humeral head dan glenoid cavity sehingga evaluasi dislokasi sulit. Pasien mengalami nyeri berat sehingga reposisi lengan tidak mungkin dilakukan. Jika radiografer ingin menampilkan hubungan sendi secara diagnostik tanpa menggerakkan ekstremitas, teknik apa yang paling tepat diterapkan? | Mengarahkan sinar dengan slight craniocaudal angulation untuk membuka ruang sendi. | 0 | Mengubah sudut sinar menjadi slight oblique mediolateral sehingga glenoid cavity tampak lebih jelas. | 2 | Mengambil proyeksi Y-view sebagai alternatif utama. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras. | 0 | Mengulang proyeksi AP standar. | 0 | Beam angulation mediolateral efektif pada kasus di mana lengan tidak dapat digerakkan sama sekali. Angulasi memungkinkan pemisahan struktur sendi tanpa memaksa reposisi ekstremitas. Teknik ini sering digunakan pada kasus dislokasi akut. | B
Radiografi Trauma – Femur | Pada pasien kecelakaan dengan cedera femur midshaft, citra AP menunjukkan rotasi internal signifikan sehingga garis korteks tampak tidak simetris. Pasien tidak bisa memutar kakinya karena fiksasi awal di lapangan. Jika radiografer ingin memperbaiki visualisasi garis korteks tanpa memindahkan ekstremitas, tindakan apa yang paling tepat? | Mengubah sudut sinar dengan angulasi inferosuperior ringan agar korteks terlihat lebih sejajar. | 0 | Menggunakan angulasi lateral-medial kecil untuk mengimbangi rotasi internal yang tidak dapat dikoreksi. | 2 | Mengambil citra cross-table lateral saja. | 0 | Menambah mAs agar struktur tulang muncul lebih jelas. | 0 | Menggunakan grid ratio tinggi untuk mengurangi scatter. | 0 | Beam angulation lateral-medial memungkinkan kompensasi rotasi ekstremitas yang tidak bisa digerakkan. Teknik ini mempertahankan representasi garis korteks sehingga fraktur dapat dievaluasi dengan lebih akurat. | B
Radiografi Pediatrik – Chest Dynamic | Pada pemeriksaan thorax AP anak hiperaktif usia 3 tahun, citra menunjukkan motion blur pada area jantung dan noise tinggi pada daerah paru basalis karena napas cepat. Radiografer perlu menentukan strategi teknis yang mampu meningkatkan detail anatomi tanpa menambah dosis secara signifikan. Penyesuaian teknik apa yang paling ideal dalam situasi ini? | Menambah mAs besar agar motion blur hilang. | 0 | Menaikkan kVp moderat untuk menambah penetrasi dan menurunkan noise. | 0 | Menggunakan immobilizer dan menambah sedikit mAs agar SNR meningkat tanpa dosis besar. | 2 | Mengambil citra inspirasi dan ekspirasi untuk perbandingan. | 0 | Menurunkan SID agar intensitas meningkat. | 0 | Kombinasi imobilisasi dan sedikit peningkatan mAs efektif mengatasi motion blur tanpa meningkatkan dosis berlebihan. Pada anak yang sangat aktif, stabilisasi tubuh menjadi kunci untuk menjaga definisi jantung dan mediastinum. Langkah ini juga membantu menahan noise pada struktur paru basalis. | C
Proteksi Radiasi – Mobile ICU | Selama pemeriksaan mobile thorax di ICU, radiografer menemukan bahwa paparan pekerja meningkat meskipun penggunaan apron dan jarak sudah cukup sesuai standar. Investigasi menunjukkan bahwa posisi alat sering berada di sudut ruangan yang menyebabkan hamburan terpantul dari dinding keras. Jika radiografer ingin menurunkan paparan secara realistis tanpa memindahkan pasien, apa strategi proteksi yang paling tepat? | Menurunkan kVp agar hamburan lebih sedikit. | 0 | Menggunakan mobile shield portabel untuk ditempatkan antara operator dan dinding pemantul. | 2 | Mengambil posisi lebih dekat ke pasien agar hamburan melewati operator. | 0 | Mengganti apron menjadi 0.75 mmPb. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan teknik berbeda. | 0 | Pantulan radiasi dari dinding keras di ICU dapat meningkatkan paparan pekerja secara signifikan. Penggunaan shield portabel mampu menghalangi hamburan sekunder yang bergerak ke arah operator. Pendekatan ini mampu memberikan proteksi tambahan tanpa mengubah workflow pemeriksaan. | B
Quality Control – Detector Lag | Dalam evaluasi DR, radiografer menemukan bahwa citra kedua setelah eksposi menunjukkan bayangan samar dari citra pertama, fenomena yang mengarah pada dugaan detector lag. Masalah ini tidak muncul pada pemeriksaan sebelumnya dan hanya terjadi pada detektor tertentu. Jika radiografer ingin memastikan apakah panel mengalami lag nyata akibat residual signal, langkah QC apa yang harus dilakukan pertama kali? | Melakukan uji “ghosting test” dengan dua eksposi berurutan menggunakan phantom standar. | 2 | Menurunkan kVp agar bayangan tidak terlihat. | 0 | Mengambil citra pasien tambahan sebagai pembanding. | 0 | Menghapus cache PACS dan mengulang upload citra. | 0 | Mengganti detektor DR secara penuh. | 0 | Ghosting test adalah metode standar untuk menilai apakah ada sinyal tersisa setelah eksposi pertama yang masuk ke citra berikutnya. Pengujian ini mengidentifikasi apakah panel mengalami keterlambatan reset, yang biasa terjadi pada detektor yang mulai menurun performanya. Hasilnya membantu menentukan perlunya servis atau kalibrasi lanjutan. | A
PACS/RIS – Data Transmission Error | Setelah upgrade sistem jaringan, beberapa file DICOM yang dikirim dari ruang radiologi tidak sepenuhnya diterima PACS; sebagian citra tampil, namun metadata eksposi hilang. Modalitas menunjukkan “Transmission Partial Success”. Jika radiografer ingin memastikan apakah masalah terjadi pada jalur transmisi, tindakan investigasi apa yang paling tepat sebagai langkah awal? | Memeriksa firewall dan port communication untuk memastikan bahwa seluruh paket DICOM tidak terblokir. | 2 | Menghapus file dan meminta pemeriksaan ulang. | 0 | Menurunkan ukuran file agar lebih mudah dikirim. | 0 | Mengganti workstation pengirim. | 0 | Mengubah kompresi DICOM menjadi lossy. | 0 | Kehilangan metadata sering terjadi karena paket data tertentu terblokir atau gagal dikirim. Pemeriksaan firewall dan port komunikasi membantu memastikan apakah jalur transmisi benar-benar terbuka untuk semua elemen DICOM, bukan hanya citra visual. Langkah ini penting sebelum memeriksa konfigurasi yang lebih kompleks. | A
Quality Control – Spatial Resolution DR | Pada evaluasi kualitas citra DR, radiografer mendapati bahwa pola high-frequency pada citra Line Pair Phantom menunjukkan penurunan ketajaman pada sisi kanan panel, sementara sisi lainnya tetap normal. Pemeriksaan FPD sebelumnya normal, namun kini radiografer mencurigai adanya degradasi sistemik terkait spatial resolution. Jika radiografer ingin memastikan apakah penurunan ketajaman ini berasal dari kerusakan piksel, pre-sampling MTF yang menurun, atau noise elektronik yang meningkat, langkah QC awal apa yang paling tepat untuk dilakukan? | Melakukan MTF test menggunakan high-resolution phantom untuk menilai respon panel terhadap detail halus. | 2 | Mengambil citra pasien untuk melihat apakah blur tampak di daerah anatomi. | 0 | Menurunkan kVp agar noise tidak terlihat. | 0 | Mengulang flat-field calibration tanpa uji lanjut. | 0 | Menghapus citra dari PACS. | 0 | MTF test digunakan untuk mengukur kemampuan panel dalam mereproduksi detail frekuensi tinggi, sehingga sangat relevan ketika terjadi penurunan ketajaman lokal. Dengan menguji respon panel terhadap line pair berfrekuensi tinggi, radiografer dapat membedakan apakah penyebab berasal dari rangkaian elektronik, degradasi piksel, atau faktor optik internal. Hasil MTF juga berguna untuk menentukan apakah servis diperlukan. | A